
	Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" Открытого акционерного общества "МНИПИ", калибровочная лаборатория
	BY/112 5.0079




	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 5.0079



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации
	
	№ 
п/п 
	Код 
	Наименование измеряемых 
величин 
	Объекты 
калибровки 
	Диапазон 
	Расширенная 
неопределенность 
U (k, P) 
	Обозначение 
документов, 
устанавливающих 
методы (методики) калибровки 
	Место(а)
осуществления
деятельности



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17.1*
	26.51/99.017
	Мощность кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения
	Приборы дозиметрического контроля радиационной обстановки
	от 52,7·10⁻⁹ до 48,6 Гр/ч
	1,5 % (k=2, P=95 %)
	МК. АТ 05-2022/ГВЛ
	ул. Гикало, д. 5, ком. 4, 220005, г. Минск

	17.2*
	
	Мощность направленного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения
	
	от 1,9·10⁻⁶ до 11,5 Зв/ч

	
	
	

	17.3*
	
	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения
	
	от 63,3·10⁻⁹ до 58,0 Зв/ч

	
	
	

	17.4**
	26.51/99.017
	Мощность кермы в воздухе гамма-излучения
	Стенды высокоэнергетического гамма-излучения
	от 7•10⁻⁶ до 180•10⁻³ Гр/ч

	5 % (k=2, P=95 %)
	МК. АТ 00-2025/ГБКЛ
	ул. Гикало, д. 5, ком. 4, 220005, г. Минск

	17.5**
	
	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
	
	от 7•10⁻⁶ до 180•10⁻³ Зв/ч

	5 % (k=2, Р=95 %)
	
	

	17.6**
	26.51/99.017
	Мощность кермы в воздухе гамма-излучения
	Установки гамма-излучения метрологического назначения
	от 6•10⁻⁸ до 10 Гр/ч
	1,5 % (k=2, Р=95 %)
	МК. АТ 02-2026/БЛ
	ул. Гикало, д. 5, ком. 4, 220005, г. Минск

	17.7**
	
	Мощность направленного эквивалента дозы гамма-излучения
	
	от 7•10⁻⁸ до 12 Зв/ч
	
	
	

	17.8**
	
	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
	
	
	
	
	

	17.9**
	
	Мощность индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения
	
	от 6,7•10⁻⁸ до 12 Зв/ч
	
	
	

	17.10**
	
	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения
	
	от 6,8•10⁻⁶ до 1,1•10³ Р/ч
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