ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1* | 26.51/99.017 | Мощность кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения | Приборы дозиметрического контроля радиационной обстановки | от 52,7·10⁻⁹ до 48,6 Гр/ч | 1,5 % (k=2, P=95 %) | МК. АТ 05-2022/ГВЛ | ул. Гикало, д. 5, ком. 4, 220005, г. Минск |
| 17.2* |  | Мощность направленного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения |  | от 1,9·10⁻⁶ до 11,5 Зв/ч |  |  |  |
| 17.3* |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения |  | от 63,3·10⁻⁹ до 58,0 Зв/ч |  |  |  |
| 17.4** | 26.51/99.017 | Мощность кермы в воздухе гамма-излучения | Стенды высокоэнергетического гамма-излучения | от 7•10⁻⁶ до 180•10⁻³ Гр/ч | 5 % (k=2, P=95 %) | МК. АТ 00-2025/ГБКЛ | ул. Гикало, д. 5, ком. 4, 220005, г. Минск |
| 17.5** |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения |  | от 7•10⁻⁶ до 180•10⁻³ Зв/ч | 5 % (k=2, Р=95 %) |  |  |
| 17.6** | 26.51/99.017 | Мощность кермы в воздухе гамма-излучения | Установки гамма-излучения метрологического назначения | от 6•10⁻⁸ до 10 Гр/ч | 1,5 % (k=2, Р=95 %) | МК. АТ 02-2026/БЛ | ул. Гикало, д. 5, ком. 4, 220005, г. Минск |
| 17.7** |  | Мощность направленного эквивалента дозы гамма-излучения |  | от 7•10⁻⁸ до 12 Зв/ч |  |  |  |
| 17.8** |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения |  |  |  |  |  |
| 17.9** |  | Мощность индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения |  | от 6,7•10⁻⁸ до 12 Зв/ч |  |  |  |
| 17.10** |  | Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения |  | от 6,8•10⁻⁶ до 1,1•10³ Р/ч |  |  |  |