|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0036 от 27.08.2007 на бланке № _________ на 8 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года

отдела поверки и калибровки средств измерений

республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули, Штангенглубиномеры, штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм | 0,01 мм | МК Сл 600154116.213-16 МК Сл 600154116.239-16 МК Сл 600154116.238-16 |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 300 мм | 1 мкм | МК СЛ 310-24 |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 | Длина | Меры установочные к микрометрам | от 25 до 300 мм | 0,4 мкм | МК СЛ 310-24 |
| 1.4* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 25 мм | 3 мкм | МК СЛ 311-24 |
| 1.5* | 26.51/ 99.001 | Длина | Призмы опорные | высота от 50 до 60 мм | 6 мкм | МК Сл 600154116.226-15 |
| 1.6* | 26.51/ 99.001 | Длина | Клин для контроля зазоров, клиновой промерник | от 0 до 160 мм | 0,12 мм (длина) 0,07 мм (высота) | МК Сл 600154116.257-17 |
| 1.7* | 26.51/ 99.001 | Длина | Лупа измерительная | от 0 до 20 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |
| 1.8* | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномер индикаторного типа неотвердевшего слоя | от 50 до 2200 мкм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |
| 1.9* | 26.51/ 99.001 | Длина | Адгезиметр-решетка | от 1 до 3 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |
| 1.10* | 26.51/ 99.001 | Длина | Шаблон радиусный | от 1 до 25 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |

| 1.11.1* |  | 26.51/ 99.001 | Длина | Катетометр | от 0 до 20 мм | 0,01 мм | МК Сл 600154116.240-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.2* |  | 26.51/ 99.001 | Угол |  | от 60° до 90° | 2,6' |  |
| 1.12* |  | 26.51/ 99.001 | Угол | Угломер | от 0° до 360° | 1,3' | МК Сл 600154116.266-17 |
| 1.13* |  | 26.51/ 99.001 | Угол | Угольники | 90°; до 60 мм | 1 мкм | МК Сл 600154116.283-19 |
|  |  |  |  |  | от 60 до 100 мм | 1,1 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 100 до 150 мм | 1,2 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 150 до 160 мм | 1,3 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 160 до 200 мм | 1,4 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 200 до 250 мм | 1,5 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 250 до 300 мм | 1,6 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 300 до 400 мм | 1,8 мкм |  |
| 1.14.1* |  | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейки измерительные металлические | от 0 до 3000 мм | 0,011 мм | МК Сл 304-22 |
| 1.14.2* |  |  |  | Оборудование, имеющее шкалу длины до 5000 мм | от 0 до 5000 мм | 0,011 мм |  |
| 1.14.3* |  |  |  | Ленты эталонная и рулетки измерительные металлические | от 0 до 30 м от 0 до 100 м | 0,03 мм 0,03 мм |  |
| 1.15* |  | 26.51/ 99.001 | Длина | Щупы | от 0,02 мм | 1,0 мкм | МК Сл 303-22 |
| 1.16* |  | 26.51/ 99.001 | Угол | Теодолиты | от 0º до 360º | 0,81" | МК Сл 308-22 |
| 1.17.1* |  | 26.51/ 99.001 | Длина | Шаблоны сварщика | от 0 до 50 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 МК Сл 600154116.260-17 |
| 1.17.2* |  |  | Угол |  | от 0º до 45º | 0,25º |  |
| 1.18* |  | 26.51/ 99.001 | Угол | Уровни электронные строительные | от 0º до 90º от 0 % до 100 % от 0 до 1000 мм/м | 0,03º 0,02 % 0,6 мм/м | МК Сл 600154116.065-17 |
| 1.19* |  | 26.51/ 99.001 | Длина | Сита лабораторные | от 0,045 до 0,1 мм | 2 мкм | МК Сл 600154116.249-16 |
|  |  |  |  |  | от 0,2 до 0,8 мм | 3 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 0,8 до 1,0 мм | 5 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 1,0 до 4,0 мм | 8 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 4,0 до 6,3 мм | 10 мкм |  |
|  |  |  |  |  | от 6,3 до 10 мм | 20 мкм |  |
| 1.20* |  | 26.51/ 99.001 | Длина Угол | Шаблон резьбовой | от 0,4 до 6,350 мм 55°, 60° | 0,002 мм 0,008° | МК Сл 600154116.249-16 |
| 1.21* |  | 26.51/ 99.001 | Угол | Переходник-адаптер | от 0° до 180° | 48'' | МК Сл 600154116.249-16 |
| 2.1** |  | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири (меры массы) | от 1 мг до 200 мг | 0,001 мг | ГОСТ OIML R 111-1-2009 |
|  |  |  |  |  | 500 мг | 0,002 мг |  |
|  |  |  |  |  | от 1 г до 50 г | 0,01 мг |  |
|  |  |  |  |  | 100 г, 200 г | 0,1 мг |  |
|  |  |  |  |  | 500 г | 0,1 мг |  |
|  |  |  |  |  | 1 кг | 0,2 мг |  |
|  |  |  |  |  | 2 кг | 0,3 мг |  |
|  |  |  |  |  | 5 кг | 0,8 мг |  |
|  |  |  |  |  | 10 кг | 8 мг |  |
|  |  |  |  |  | 20 кг | 0,03 г |  |
| 2.2** |  | 26.51/ 99.002 | Масса | Грузы | от 1 мг до 80 г | 0,010 мг | МК Сл 600154116.042-17 МК Сл 600154116.072-10 МК Сл 600154116.128-12 |
|  |  |  |  |  | от 80 до 210 г | 0,10 мг |  |
|  |  |  |  |  | от 210 до 500 г | 1,3 мг |  |
|  |  |  |  |  | от 500 до 2000 г | 0,012 г |  |
|  |  |  |  |  | от 2 до 30 кг | 0,12 г |  |
|  |  |  |  |  | от 30 до 150 кг | 1,4 г |  |
|  |  |  |  |  | от 150 до 200 кг | 0,034 кг |  |
|  |  |  |  |  | от 200 до 500 кг | 0,15 кг |  |
| 2.3*** | 26.51/ 99.002 |  | Масса | Дозаторы весовые дискретного взвешивания | от 1 г до 1 кг от 1 кг до 12 т | 0,01 г 0,01 % | МК Сл 600154116.206-14 МК Сл 600154116.202-13 МК Сл 600154116.177-13 ШПГЭ.МК 001-2010 МК ДВД 001-2009 МК Сл 600154116.281-18 МРП МК 50 09.050-2004 |
| 2.4 ** | 26.51/ 99.002 |  | Масса | Компараторы массы | от 1 до 500 мг | 0,0008 мг | МК Сл 600154116.174-13 |
|  |  |  |  |  | от 1 до 80 г | 0,008 мг |  |
|  |  |  |  |  | от 80 г до 5 кг | 0,08 мг |  |
|  |  |  |  |  | от 10 до 20 кг | 8 мг |  |
| 2.5 ** | 26.51/ 99.002 |  | Масса | Весы | от 1 мг до 21 г | 0,0021 мг | МК Сл 600154116.237-16 МК Сл 600154116.230-15 МК Сл 600154116.214-14 МК Сл 600154116.204-14 МК Сл 600154116.137-12 МК СЛ 305-22 |
|  |  |  |  |  | от 21 до 120 г | 0,019 мг |  |
|  |  |  |  |  | от 120 до 220 г | 0,074 мг |  |
|  |  |  |  |  | от 220 до 510 г | 0,19 мг |  |
|  |  |  |  |  | от 510 до 1200 г | 1,1 мг |  |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 5,2 кг | 0,012 г |  |
|  |  |  |  |  | от 5,2 до 32 кг | 0,15 г |  |
|  |  |  |  |  | от 32 до 150 кг | 1,3 г |  |
|  |  |  |  |  | от 150 кг до 60 т | 0,006 % |  |
| 2.6 *** | 26.51/ 99.002 |  | Масса | Системы весоизмерительныя - статическое взвешивание | от 4 г до 60 кг | 0,006 % | МК Сл 600154116.243-16 |
|  |  |  |  | - динамическое взвешивание | от 4 г до 60 кг | 0,02 % |  |

| 3.1* | 26.51/ 99.003 | Крутящий момент силы | Ключи и отвертки динамометрические | от 0,5 до 0,55 Н·м | 1,6 % | МК Сл 600154116.236-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 0,55 до 0,65 Н·м | 1,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0,65 до 0,8 Н·м | 1,4 % |  |
|  |  |  |  | от 0,8 до 1,2 Н·м | 1,3 % |  |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,0 Н·м | 1,2 % |  |
|  |  |  |  | от 2,0 до 4,0 Н·м | 0,6 % |  |
|  |  |  |  | от 4,0 до 6,1 Н·м | 0,59 % |  |
|  |  |  |  | от 6,1 до 1500 Н·м | 0,58 % |  |
| 4.1** | 26.51/ 99.004 | Давление | Вакуумметры, манометры, мановакуумметры | от минус 2,5 кПа до плюс 2,5 кПа | 0,82 Па | МК Сл 600154116.118-11 |
|  |  |  |  | от минус 100 до плюс 200 кПа | 0,058 кПа | МК Сл 600154116.115-11 МК Сл 600154116.289-20 |
|  |  |  |  | от 200 кПа до 1000 кПа | 0,24 кПа |  |
|  |  |  |  | от 1,0 МПа до 6,0 МПа | 0,62 кПа |  |
|  |  |  |  | от 6,0 МПа до 25,0 МПа | 0,0059 МПа |  |
|  |  |  |  | от 25,0 МПа до 60,0 МПа | 0,024 МПа |  |
| 7.1* | 26.51/ 99.007.3 | Объем | Микрошприцы | от 1 до 5 мкл | 0,029 мкл | МК Сл 600154116.222-14 |
|  |  |  |  | от 5 до 10 мкл | 0,041 мкл |  |
|  |  |  |  | от 10 до 25 мкл | 0,10 мкл |  |
|  |  |  |  | от 25 до 50 мкл | 0,20 мкл |  |
|  |  |  |  | от 50 до 100 мкл | 0,41 мкл |  |
|  |  |  |  | от 100 до 250 мкл | 1,4 мкл |  |
|  |  |  |  | от 250 до 1250 мкл | 5,8 мкл |  |
|  |  |  |  | от 1250 до 2500 мкл | 29 мкл |  |
|  |  |  |  | от 2500 до 5000 мкл | 58 мкл |  |
|  |  |  |  | от 5 до 10 мл | 0,12 мл |  |
|  |  |  |  | от 10 до 20 мл | 0,58 мл |  |
|  |  |  |  | от 20 до 25 мл | 0,29 мл |  |
|  |  |  |  | от 25 до 100 мл | 0,58 мл |  |
| 7.2** | 26.51/ 99.007.3 | Объем | Дозаторы пипеточные | от 1 до 5 мкл | 0,005 мкл | МК Сл 600154116.119-17 МК СЛ 306-22 |
|  |  |  |  | свыше 5 до 20 мкл | 0,01 мкл |  |
|  |  |  |  | свыше 20 до 100 мкл | 0,05 % |  |
|  |  |  |  | свыше 0,1 до 1 мл | 0,04 % |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 мл | 0,02 % |  |
| 7.3** | 26.51/ 99.007.3 | Объем | Дозаторы бутылочные | от 0,05 до 0,1 мл | 0,61 % | МК СЛ 307-22 |
|  |  |  |  | от 0,1 до 0,2 мл | 0,43 % |  |
|  |  |  |  | от 0,2 до 0,3 мл | 0,21 % |  |
|  |  |  |  | от 0,3 до 0,4 мл | 0,17 % |  |
|  |  |  |  | от 0,4 до 0,5 мл | 0,14 % |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 1,0 мл | 0,09 % |  |
|  |  |  |  | от 1,0 до 1,5 мл | 0,04 % |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 3,5 мл | 0,03 % |  |
|  |  |  |  | от 3,5 до 100 мл | 0,02 % |  |

| 8.1* | 26.51/ 99.008 | Плотность | Ареометры | от 650 до 1840 кг/м3 от 0 % до 100 % объемная доля, от 0 % до 75 % массовая доля | 0,20 кг/м3 0,04 % объемная, массовая доля | МК Сл 600154116.073-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2** | 26.51/ 99.008 | Плотность | Плотномеры | от 650 до 1840 кг/м3 | 0,05 кг/м3 | МК Сл 600154116.184-13 МК Сл 600154116.183-13 МК Сл 600154116.046-09 |
| 9.1** | 26.51/ 99.009 | Показатели активности | Комплекты рН-метров, иономеров | от минус 1 до 14 ед. рН, рХ | 0,011 рН, рХ | МК Сл 600154116.225-15 МК Сл 600154116.109-11 |
| 9.2** | 26.51/ 99.009 | Содержание массовой доли котроль-ного вещества | Титраторы | от 0 % до 100 % | 0,5 % | МК Сл 600154116.199-13 |
| 9.3** | 26.51/ 99.009 | Химический состав металлов и сплавов | Анализаторы химического состава | от 0,01 % массовой доли измеряемого элемента | 0,002 % массовой доли измеряемого элемента | МК Сл 600154116.054-10 МК.ВТ.194-2016 |
| 9.4** | 26.51/ 99.009 | Осмотическая концентрация растворов | Осмометры | от 0 до 2000 ммоль/кг Н2О | 0,13 % | МК Сл 600154116.130-12 МК Сл 600154116.211-14 |
| 9.5** | 26.51/ 99.009 | Концентрация вещества | Анализаторы состава вещества | от 0 % до 100 % | 1,0 % | МК Сл 600154116.272-18 |
| 9.6** | 26.51/ 99.009 | Массовая концентрация вещества | Хроматографы | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | от 0,1 % по площади и высоте пика; от 0,01 % по времени удерживания | МК Сл. 600154116.292-20 |
| 10.1** | 26.51/ 99.010 | Температура | Измерители - регуляторы температуры | от минус 200 °С до 1600 °С | 0,13 °С | МК Сл 600154116.246-16 МК Сл 600154116.250-16 |
| 10.2 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Измерители - регуляторы температуры и контроллеры | от минус 50 °С до 250 °С | 0,07 °С | МК Сл 600154116.258-17 |

| 10.3** | 26.51/ 99.010 | Температура | Термостатирующие устройства | от минус 80 °С до минус 38,8344 °С от минус 38,8344 °С до 0,01 °С от 0,01 °С до 231,98 °С от 231,98 °С до 419,527 °С | 0,020 °С 0,016 °С 0,016 °С 0,067 °С | МК Сл 600154116.247-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4* | 26.51/ 99.010 | Температура | Электропечь лабораторная | 100 °С ≤ t ≤ 900 °С 900 °С < t ≤ 1000 °С | 1,5 °С 12,7 °С | МК Сл 600154116.259-17 |
| 10.5* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры стеклянные, биметаллические, манометрические | от минус 50 °С до 250 °С | 0,04 °С | МК Сл. 600154116.290-20 МК Сл 600154116.296-21 МК Сл 600154116.297-21 |
| 10.6* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры электронные | от минус 50 °С до 250 °С | 0,03 °С | МК Сл. 600154116.291-20 |
|  |  |  |  | от 32 °С до 43 °С | 0,03 °С |  |
| 11.1** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | Фотоэлектроколориметры, спектрофотометры, Фурье-спектрометры инфракрасные | от 0 % Т до 100 % Т | 0,14 % Т | МК Сл 600154116.021-05 МК Сл 600154116.039-09 МК Сл 600154116.116-11 МК Сл 600154116.287-20 |
| 11.2** | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность |  | от 0 до 2 Б | 0,001 Б |  |
| 11.3** | 26.51/ 99.011 | Длина волны |  | от 7800 до 350 см-1 от 250 до 1100 нм | 0,01 см-1 0,23 нм |  |
| 11.4** | 26.51/ 99.011 | Угол вращения плоскости поляризации | Сахариметры, поляриметры | от минус 25 ºZ до 100 ºZ от минус 8º до 35º угловых | 0,006 º | МК Сл 600154116.193-13 МК Сл 600154116.093-11 МК Сл 600154116.182-13 МК Сл 600154116.265-17 МРП МК 50 09.049-2004 |
| 11.5** | 26.51/ 99.011 | Содержание калия, натрия, α-аминокислотного азота | Пламенные фотометры, флуориметры | от 0 до 100 ммоль/ 1000 г К; от 1 до 100 ммоль/ 1000 г Na; от 0 до 100 ммоль/ 1000 г α-N | 2,4 % 0,059 мг/дм3 | МК Сл 600154116.186-13 МК Сл 600154116.195-13 МРП МК 50 09.051-2004 МК Сл 600154116.295-21 |

| 11.6** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент преломления, содержание сахарозы | Рефрактометры | от 1,3 до 1,7 nD от 0 % Brix до 100 % Brix | 0,00006 nD 0,015 % Brix | МК Сл 600154116.068-10 МК Сл 600154116.125-12 МК Сл 600154116.223-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1* | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры Мультиметры | от 5∙10-5 до 2∙10-1 В | 0,012 мВ | МК Сл 600154116.228-15 МК Сл 600154116.228-15 |
|  |  |  |  | от 1 до1000 В | 9,3 мВ |  |
| 13.1.2* | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока |  | от 1∙10-3 до 20 В в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 0,12 мВ |  |
|  |  |  |  | от 10 до 750 В в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 0,11 В |  |
| 13.1.3* | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока |  | от 0,05∙10-6 до 2∙10-4 А | 0,012 мкА |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-6 до 2∙10-3 А | 0,00059 мА |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-5 до 2∙10-2 А | 0,0013 мА |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-4 до 2∙10-1 А | 0,012 мА |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-3 до 2 А | 0,0006 А |  |
|  |  |  |  | от 1 до 20 А | 0,0095 А |  |
| 13.1.4* | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока |  | от 1∙10-5 до 2∙10-3 А в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 1,3 мкА |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-3 до 2∙10-2 А в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 8,7 мкА |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-2 до 2∙10-1 А в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 0,087 мА |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-1 до 2 А в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц | 0,006 А |  |
|  |  |  |  | от 1 до 20 А в диапазоне частот от 45 до 1000 Гц | 0,020 А |  |
| 13.1.5* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0,01 до 200∙106 Ом | 0,04 Ом |  |
| 13.1.6* | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость |  | от 0,0001 до 100 мкФ | 0,006 мкФ |  |
| 13.1.7* | 26.51/ 99.013 | Частота |  | от 20 до 200∙103 Гц | 1 Гц |  |
| 13.2** | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление постоянного тока | Мегаомметры, омметры, измерители сопротивления | от 0,01 до 1·1010 Ом | 0,012 Ом | МК Сл. 600154116.288-20 |
| 15.1* | 26.51/ 99.015 | Интервал времени | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин | 0,06 с | МК Сл 600154116.061-10 |
| 23.1.1 *** | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Информационно-измерительные каналы | от 0 до 24 мА | 0,003 мА | МК Сл 600154116.027-17 |
| 23.1.2 *** | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0 до 4000 Ом | 0,05 Ом |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                            Т.А. Николаева