|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0039 |
|  | от 19.11.2007 |
|  | на бланке № ____ на 7 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 марта 2023 года

отдела поверки и калибровки средств измерений

Республиканское унитарное предприятие "Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопреде-ленность U (k = 2; P = 0,95) | Обозначение документов, устанавлива-ющих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| - * | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,05 мм | МК.Мл-041-13 |
| 4.1* | 26.51/ 99.001 | Угол крутизны | Рейки дорожные универсальные | 1:3; 1:2; 1:1,5; 1:1 18,4°; 26,6°; 33,7°; 45,0° | 5′ на длине 3 м | МК.Мл-014-10 |
| 5.1* | 26.51/ 99.001 | Угол уклона |  | от 0 ‰ до 100 ‰; от 0 % до 10 % | 0,7 ‰ на длине 3 м; 0,2 % |  |
| 6.1* | 26.51/ 99.001 | Угол | Уровни электронные строительные | ± 90º ± 100 % ± 100 мм/м | 0,05º 0,05 % 0,5 мм/м | МК.Мл-020-10 |
| 8.1* | 26.51/ 99.001 | Угол | Угольники | 90° от 60 до 630 мм | ± 2,6 мкм (Р = 0,95; k = 1,65) | МК.Мл-060-17 |
| 9.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 20 000 мм | 0,13 мм | МК.Мл-069-19 |
| 10.1*** | 26.51/ 99.002 | Масса | Дозаторы весо-вые дискретного действия | предел дозирования от 0,5 до 5000 кг | 0,04 % | МК.Мл-039-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1* | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири | F1 (от 0 до 2 кг) | 0,0002 % | МК.Мл-059-18 |
|  |  |  |  | F2 (от 0 до 20 кг) | 0,0006 % |  |
|  |  |  |  | M1 (от 0 до 500 кг) | 0,002 % |  |
| 12.1** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы неавтоматического действия | от 0 до 2 кг | 0,0002 % | МК.Мл-058-18 |
|  |  |  |  | от 0 до 20 кг | 0,0006 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 500 кг | 0,002 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 30000 кг | 0,006 % |  |
| 13.1* | 26.51/ 99.003 | Момент силы | Ключи динамометрические | от 5 до 1500 Н·м | 0,14 % | МК.Мл-065-19 |
| 14.1* | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, показывающие | от 0 до 60 МПа | ± 1 кПа | МК.Мл-048-16 |
|  |  |  |  | от минус 100 до 350 кПа | ± 0,05 кПа (Р = 0,95; k = 1,65) |  |
| 15.1* | 26.51/ 99.006 | Частота вращения | Центрифуги испытательные | от 100 до 15000 об/мин | 0,2 об/мин | МК.Мл-070-19 |
| 16.1* | 26.51/ 99.007 | Объём | Дозаторы пипеточные | от 2 до 10000 мкл | 0,15 мкл | МК.Мл-066-18 |
| 17.1*** | 26.51/ 99.009 | рН, рХ | Промышленные, лабораторные рН-метры, иономеры | от минус 1 до 14 рН | ± 0,02 рН (Р = 0,95; k = 1,65) | МК.Мл-064-18 |
| 18.1*** | 26.51/ 99.009 | Влажность | Климатические камеры | от 10 % до 98 % | 1 % | МК.Мл-071-19 |
| 19.1*** | 26.51/ 99.010 | Температура |  | от минус 70 °С до 100 °С | 0,25 °С |  |
| 20.1** | 26.51/ 99.010 | Температура | Каналы измерения температуры целофанообер- точных машин | от 20 ºС до 200 ºС | 0,2 ºС | МК.Мл-022-11 |
| 21.1** | 26.51/ 99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры суховоздушные | от минус 70 °С до 200 °С | ± 0,25 °С (Р = 0,95; k = 1,65) | МК.Мл-055-17 |
| 22.1** | 26.51/ 99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры жидкостные | от минус 70 °С до 300 °С | ± 0,02 °С | МК.Мл-051-17 |
| 23.1* | 26.51/ 99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры электропечь сопротивления | от 100 °С до 1200 °С | ± 4 °С (Р = 0,95; k = 1,65) | МК.Мл-053-17 |
| 24.1* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры стеклянные | от минус 50 °С до 300 °С | ± 0,065 °С | МК.Мл-054-17 |
| 25.1* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры цифровые | от минус 40 °С до 300 °С | ± 0,065 °С | МК.Мл-054-17 |
| 26.1** | 26.51/ 99.010 | Температура | Термопреобра- зователи сопротивления | от минус 80 ºС до 300 ºС | 0,031 ºС | МК.Мл-084-22 |
| 27.1** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | Фотометры, фотоколориметры, спектрофотометры | от 0,1 %Т до 100 %Т | 0,14 % | МК.Мл-074-19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1* | 26.51/ 99.011 | Показатель преломления | Рефрактометры | от 1,32 до 1,70 nD | 5,4·10-6 | МК.Мл-068-19 |
| 29.1* | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | от 0,1·10-3 до 1·103 В | 0,01 мВ | МК.Мл-038-12 |
| 30.1* | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока |  | от 3,29·10-3 до 30 А св. 30 до 1500 А | 0,0011 мкА 0,01 А |  |
| 31.1* | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока |  | от 3,29·10-3 до 30 А св. 30 до 1500 А частота от 10 до 5·105 Гц | 0,005 А 0,01 А |  |
| 32.1* | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока |  | от 0,1·10-3 до 1·103 В частота от 10 до 5·105 Гц | 0,01 мВ |  |
| 33.1* | 26.51/ 99.013 | Сопротивле-ние постоян-ному току |  | от 1·10-2 до 1·1012 Ом | 0,021 Ом |  |
| 34.1* | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Пробойные установки | от 0 до 30 кВ | 0,05 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-042-13 |
| 35.1* | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока |  | от 0 до 100 мА | 1, 0 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-042-13 |
| 36.1* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление | Мегаомметры | от 0,01 МОм до 1000 МОм | ± 0,1 %·Rизм | МК.Мл-062-17 |
| 37.1* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление | Измерители сопротивления заземления, омметры | от 0,008 Ом до 330 МОм | 0,009 Ом | МК.Мл-061-17 |
| 38.1* | 26.51/ 99.013 | Среднеквад-ратическое напряжение переменного тока между фазным и рабочим (фазным и нулевым защитным) проводниками | Приборы электроизме-рительные многофункцио-нальные | от 0 до 250 В | 0,5 % ∙ Uизм | МК.Мл-063-17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1* | 26.51/ 99.013 | Сопротив-ление цепи между фазным и нулевым защитным проводни-ком без отключения напряжения | Приборы электроизме-рительные многофункцио-нальные | от 0,1 до 20 Ом частота 50 Гц | 0,5 Ом | МК.Мл-063-17 |
| 40.1*** | 26.51/ 99.016 | Длитель-ность интервалов времени | Каналы измерения температуры целофанооберточ-ных машин. Спаечная машина для удлинённой упаковки, импульсный ножной запайщик | от 0 до 10 с | 0,2 с (Р = 0,95; k = 1,65) | МК.Мл-73-18 |
| 41.1*** | 26.51/ 99.023 | Давление | Измерительные системы, в том числе авто-матизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения давления от минус 0,1 до 60 МПа | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |
| 42.1*** | 26.51/ 99.023 | Темпера-тура |  | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения температуры от минус 70 ºС до 1200 ºС | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1*** | 26.51/ 99.023 | Уровень | Измерительные системы, в том числе авто-матизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения уровня от 0 до 15000 мм | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |
| 44.1*** | 26.51/ 99.023 | Расход | Измерительные системы, в том числе авто-матизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения расхода от 0 до 5·103 м3/ч от 0 до 5·103 т/ч | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |
| 45.1*** | 26.51/ 99.023 | Концен-трация газа |  | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения абсолютного вещества от 0 % до 100 % | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |
| 46.1*** | 26.51/ 99.023 | Ток |  | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения тока от 0 до 3000 А | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.1*** | 26.51/ 99.023 | Частота тока | Измерительные системы, в том числе авто-матизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствую-щие диапазонам измерения частоты от 45 до 55 Гц | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |
| 48.1*** | 26.51/ 99.023 | Вибрация | Измерительные системы, в том числе авто-матизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения вибрации от 0 до 20 мм/м | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |
| 49.1*** | 26.51/ 99.023 | Частота вращения |  | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения частоты вращения от 0 до 999999 об/мин | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50.1*** | 26.51/ 99.023 | Осевой сдвиг | Измерительные системы, в том числе авто-матизированные измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных и измерительно- управляющих систем | выходные электрические сигналы от датчиков: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В, соответствующие диапазонам измерения осевого сдвига от минус 2 до 2 мм | 0,15 % ИВ, где ИВ калибруе-мая отметка | МК.Мл-049-16 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных