ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | 26.51/ 99.016 | Оптическая длина | Оптические рефлектометры, приборы оптические многофункциональные | от 60 до 5·105 м для длин волн: λ=1310 нм, λ=1490 нм, λ=1550 нм, λ=1625 нм | ± (0,15+3·10-6 L) м | МК.001-2020 | ул. Франциска Скорины, 8/2, каб. 322, 220076, Минск |
| 16.2 | 26.51/ 99.016 | Ослабление оптического излучения |  | 0 - 23 дБ для длин волн: λ=1310 нм, λ=1490 нм, λ=1550 нм, λ=1625 нм | 0,02 дБ/дБ |  |  |
| 16.3 | 26.51/ 99.016 | Средняя мощность оптического излучения | Измерители мощности оптического излучения, оптические тестеры, приборы оптические многофункциональные | от 1·10-11 до 1·10-2 Вт для длин волн: λ=650 нм, λ=850 нм, λ=1310 нм, λ=1490 нм, λ=1550 нм, λ=1625 нм | 3,0 % | МК.002-2020 МК.003-2020 |  |
| 16.4 | 26.51/ 99.016 | Относительные уровни средней мощности оптического излучения | Измерители мощности оптического излучения, оптические тестеры, приборы оптические многофункциональные | от 0 до 80 дБ | 1 % | МК.002-2020 | ул. Франциска Скорины, 8/2, каб. 322, 220076, Минск |