ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 26.51/99.001 | Длина | Меры длины концевые | от 0,1 до 100 мм | [0,2+2L] мкм L, м | МК.БР 158-2013 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.2** | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры, меры установочные к микрометрам | от 0 до 500 мм от 25 до 475 мм | 1 мкм [0,30+1L] мкм, L, м | МК.БР 262-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.3** | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | 0,01 мм | МК.БР 261-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.4** | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 мм | 2 мкм | МК.БР 275-2020 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.5** | 26.51/99.001 | Длина | Измерители длины материалов | от 0 до 1000 м | 1 мм | МК.БР 257-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.6* | 26.51/99.001 | Длина | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 20 м | [70+3L] мкм, L, м | МК.БР 169-2013 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.7* | 26.51/99.001 | Длина | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | 0,1 мм | МК.БР 260-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.8* | 26.51/99.001 | Длина | Вилки лесные измерительные | от 0 до 1000 мм | 0,6 мм | МК.БР 256-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.9* | 26.51/99.001 | Угол | Угольники | 90°, H до 630 мм | 4 мкм | МК.БР 280-2021 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.10* | 26.51/99.001 | Угол | Угломеры | от 0° до 360° | 1' | МК.БР 286-2022 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.11* | 26.51/99.001 | Прямолинейность | Линейки поверочные | от 0 до 3000 мм | 3 мкм | МК.БР 265-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.12* | 26.51/99.001 | Прямолинейность | Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм | 1,1 ‰; 6' | МК.БР 252-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.13* | 26.51/99.001 | Угол | Теодолиты | от 0° до 360° | 2" | МК.БР 157-2013 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.14* | 26.51/99.001 | Угол | Уровни электронные строительные | ± 90° ± 100 % ± 1000 мм/м | 0,05° 0,05 % 0,5 мм/м | МК.БР 170-2013 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 2.1* | 26.51/99.002 | Масса | Меры массы | от 1 мг до 200 г | от 0,000015 % | МК.БР 230-2016 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | св. 200 г до 5 кг | от 0,000011 % |  |  |  |
|  |  |  |  | св. 5 кг до 20 кг | от 0,000042 % |  |  |  |
| 2.2** | 26.51/99.002 | Масса | Весы неавтоматического действия (в том числе лабораторные) | от 0,1 мг до 10 кг | от 0,0002 % | МК.БР 207-2015 МК.БР 128-2012 МК.БР 272-2019 МК.БР 273-2019 МК.БР 263-2018 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 1 мг до 27 кг | от 0,0006 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 мг до 540 кг | от 0,002 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 мг до 1300 кг | от 0,006 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 мг до 150 т | от 0,02 % |  |  |  |
| 3.1** | 26.51/99.003 | Сила | Испытательные машины и прессы | от 1 до 50 Н | от 0,006 % | МК.БР 090-2010 СТБ ISO 7500-1-2018 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 50 до 500 Н | от 0,008 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 5 кН | от 0,051 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 5 до 50 кН | от 0,052 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 50 до 500 кН | от 0,052 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,2 до 2 МН | от 0,051 % |  |  |  |
| 3.2* | 26.51/99.003 | Крутящий момент | Электронные тестеры крутящего момента АСТА 400 ТТ 4-06 | от 0 до 4 Н∙м | 0,5 % | МК.БР 095-2010 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 3.3* | 26.51/99.003 | Момент силы | Ключи (отвертки) динамометрические | от 0,04 до 1500 Н·м | 0,6 % | МК.БР 187-2015 МК.БР 276-2020 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.1** | 26.51/99.004 | Давление, вакуум | Манометры цифровые, измерители, измерители-регуляторы давления | от минус 100 до минус 40 кПа | 0,002 кПа | МК.БР 288-2024 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 40 до минус 2,5 кПа | 0,001 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 2,5 до 2,5 кПа | 0,7 Па |  |  |  |
|  |  |  |  | от 2,5 до 40 кПа | 0,001 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 40 до 100 кПа | 0,002 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 100 до 2000 кПа | 0,02 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 2 до 6 МПа | 0,0001 МПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 6 до 60 МПа | 0,004 МПа |  |  |  |
| 4.2** | 26.51/99.004 | Давление, вакуум | Преобразователи давления измерительные с выходными аналоговыми и (или) цифровыми сигналами | от минус 100 до минус 2,5 кПа | 0,058 % | МК.БР 281-2022 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 2,5 кПа до 6 МПа | 0,024 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 6 до 60 МПа | 0,058 % |  |  |  |
| 4.3** | 26.51/99.004 | Давление, вакуум | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры. Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 100 до минус 20 кПа | 0,29 кПа | МК.БР 181-2014 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 20 до 20 кПа | 0,006 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 20 до 60 кПа | 0,12 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 60 до 160 кПа | 0,29 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 160 до 250 кПа | 0,6 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 250 до 600 кПа | 1,2 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,6 до 1,6 МПа | 0,003 МПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1,6 до 2,5 МПа | 0,006 МПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 2,5 до 6 МПа | 0,012 МПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 6 до 16 МПа | 0,03 МПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 16 до 25 МПа | 0,06 МПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 25 до 60 МПа | 0,12 МПа |  |  |  |
| 4.4* | 26.51/99.004 | Давление | Барометры мембранные метеорологические. Приборы комбинированные (измерительные каналы атмосферного давления) | от 30 до 120 кПа абс. | 0,008 кПа | МК.БР 220-2016 МК.БР 285-2022 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.5** | 26.51/99.004 | Давление | Камеры давления | от минус 100 до 100 кПа | 0,14 кПа | МК.БР 225-2016 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.1** | 26.51/99.006 | Скорость | Центрифуги лабораторные | от 100 до 1000 об/мин | 0,03 об/мин | МК.БР 222-2016 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 3000 об/мин | 0,38 об/мин |  |  |  |
|  |  |  |  | свыше 3000 до 20000 об/мин | 1,83 об/мин |  |  |  |
| 6.2* | 26.51/99.006 | Скорость | Измерители скорости движения радиолокационные | от 5 до 250 км/ч | 0,06 км/ч | МК.БР 105-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.3** | 26.51/99.006 | Параметры движения | Вибрационное и ударное оборудование | от 2 до 170 м/сек2 от 0,01 до 6 мм от 5 до 1000 Гц | 2,9 % | МК.БР 218-2016 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.4** | 26.51/99.006 | Скорость, длина | Приборы показывающие автомобильных и мотоциклетных спидометров | от 20 до 120 км/ч | 1,2 км/ч | МК.БР 211-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.5* | 26.51/99.006 | Обороты | Тахометры | от 90000 об/мин | 0,12 % | МК.БР 235-2017 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.1* | 26.51/99.207 | Объем | Микрошприцы, дозаторы пипеточные и бутылочные, бюретки | от 2 мкл до 10 мл | от 0,02 мкл | МК.БР 287-2023 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 5 мкл до 100 мл | от 0,05 мкл |  |  |  |
| 7.2** | 26.51/99.107 | Объем газа | Счетчики газа бытовые | от 0,016 до 10 м3/ч | 0,25 % | МК.БР 277-2020 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 8.1** | 26.51/99.008 | Кинематическая, динамическая вязкость | Вискозиметры кинематической, динамической вязкости | от 0,5 до 5000 мм2/с от 100 до 100000 мПа∙с | 0,2 % | МК.БР 133-2015 МК.БР 049-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 8.2** | 26.51/99.008 | Плотность | Плотномеры | от 650 до 2000 кг/м3 | 0,05 кг/м3 | МК.БР 134-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 8.3* | 26.51/99.009 | Поправочный коэффициент | Вискозиметры условной вязкости (поправочный коэффициент) | от 0,9 до 1,1 | 0,0025 | МК.БР 162-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.1** | 26.51/99.009 | Концентрация веществ | Приборы паровой дистилляции со встроенными титраторами. Титраторы | от 0 % до 1,0 % от 1,0 % до 100 % | 0,003 % 0,01 % | МК.БР 266-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.2* | 26.51/99.009 | Расход | Устройства для отбора проб воздуха | от 0,02 до 7,00 м3/ч | 0,24 % | МК.БР 042-2015 МК.БР 264-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.3** | 26.51/99.009 | Массовая доля | Анализаторы влажности | от 0 % до 100 % | 0,021 % | МК.БР 267-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.4** | 26.51/99.009 | Концентрация веществ | Хроматографы | от 0 % до 100 % | ОСКО = 1,0 % (по площади пика, высоте пика) ОСКО = 0,1 % (по времени удерживания) | МК.БР 171-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.5** | 26.51/99.009 | Массовая доля, объемная доля определяемого вещества в газовых средах | Газоанализаторы, анализаторы состава и свойств веществ | от 0 % до 100 % от 0 до 1000 мг/м3 | 0,001 % 0,5 мг/м3 | МК.БР 165-2018 МК.БР 048-2015 МК.БР 059-2015 МК.БР 242-2017 МК БР 283-2022 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.6** | 26.51/99.009 | Активность ионов (рХ), напряжение постоянного тока | рН-метры, рХ-метры, иономеры, нитратомеры, анализаторы жидкости, электроды измерительные, вспомогательные и ионоселективные | от 1 до 14 рН | 0,01 рН | МК.БР 016-2015 МК.БР 209-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 7 рХ | 0,01 рХ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2011 мВ | 1 мВ |  |  |  |
| 9.7** | 26.51/99.009 | Концентрация суспензии | Анализаторы жидкости турбидиметрические и нефелометрические | от 0 до 100 ЕМФ | 0,5 ЕМФ | МК.БР 166-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.8** | 26.51/99.009 | Массовая доля, количество соматических клеток, точка замерзания | Анализаторы молока и молочных продуктов. Счетчики соматических клеток | от 0 % до 60 % м.д. жира | 0,031 % | МК.БР 253-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 15 % м.д. белка | 0,034 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 25 % м.д. лактозы | 0,16 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 50 % м.д. общ. сух. остатка | 0,031 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 20 % м.д. сухого обезжир. молочного остатка | 0,1 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 1040 кг/м3 | 0,5 кг/м3 |  |  |  |
|  |  |  |  | от 103 до 107 кол-во соматических клеток/мл | 5 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 0,50 °С до минус 0,60 °С | 0,003 °С |  |  |  |
|  |  |  |  | от 15 до 1000 мг/л содержание мочевины | 24 мг/л |  |  |  |
| 9.9** | 26.51/99.009 | Массовая доля | Анализаторы сельскохозяйственных и пищевых продуктов | от 0,5 % до 60 % м.д. жира | 0,1 % | МК.БР 254-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 3 % до 60 % м.д. белка | 0,4 % |  |  |  |
|  |  |  |  | от 2 % до 50 % влажности | 0,3 % |  |  |  |
| 9.10** | 26.51/99.009 | Масличность | ИК-анализатор Diodearray 7200 | от 0,5 % до 60 % | 0,5 % | МК.БР 151-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.11* | 26.51/99.009 | Удельная электрическая проводимость | Кондуктометры, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред | от 1·10-4 до 5·10-4 См/м | 0,46 % | МК.БР 268-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 5·10-4 до 100 См/м | 0,10 % |  |  |  |
| 9.12** | 26.51/99.009 | Массовая концентрация фенола | Анализаторы жидкости «Флюорат-02» | от 0,01 до 25 мг/дм3 | 0,0006 мг/дм3 | МК.БР 274-2019 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.13** | 26.51/99.009 | Размер частиц в жидкостях | Счетчики частиц в жидкостях | от 2 до 30 мкм | 0,48 мкм | МРП МК 5009.295-2013 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.14** | 26.51/99.009 | Количество частиц в жидкостях | Счетчики частиц в жидкостях | от 0 до 105 частиц/мл | 4,51 % | МРП МК 5009.295-2013 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.1* | 26.51/99.010 | Температура | Преобразователи термоэлектрические из неблагородных металлов | от 0 °С до 230 °С | 0,29 °С | МК.БР 024-2014 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 230 °С до 420 °С | 0,57 °С |  |  |  |
|  |  |  |  | от 420 °С до 900 °С | 0,79 °С |  |  |  |
| 10.2* | 26.51/99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления полупроводниковые | от минус 30 °С до 150 °С | 0,1 °С | МК.БР 02-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.3** | 26.51/99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления | от минус 50 °C до 230 °C | 0,13 °С | МК.БР 282-2022 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 230 °С до 360 °С | 0,15 °С |  |  |  |
| 10.4* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры жидкостные стеклянные | от минус 80 °С до 230 °С | 0,03°С | МК.БР 05-2014 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 230 °С до 300 °С | 0,46°С |  |  |  |
| 10.5* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры электронные | от минус 50 °С до 230 °С | 0,06 °С | МК.БР 047-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 230 °С до 420 °С | 0,58 °С |  |  |  |
| 10.6** | 26.51/99.010 | Температура | Термостаты-инкубаторы | от 30 °С до 65 °С | 0,12 °С | МК.БР 248-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.7* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры манометрические и биметаллические | от минус 50 °С до 230 °С | 0,23 °C | МК.БР 180-2014 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 230 °С до 300 °С | 0,46 °C |  |  |  |
| 10.8* | 26.51/99.010 | Температура | Термохронные датчики-накопители | от минус 50 °С до 100 °С | 0,17 °С | МК.БР 031-2014 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.9** | 26.51/99.010 | Температура | Термометры сопротивления с радиопередачей замеренного значения | от минус 20 С до 10 С | 0,1 С | МК.БР 100-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.10 ** | 26.51/99.010 | Температура | Криоскоп | от минус 1,5 С до 0 С | 0,003 С | МК.БР 078-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.11 ** | 26.51/99.010 | Температура | Анализатор для определения температуры вспышки нефтепродуктов | от 40 С до 100 С | 1,3 С | МК.БР 241-2017 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.12 ** | 26.51/99.010 | Температура | Анализатор предельной температуры фильтруемости | от минус 5 С до минус 50 С | 1,3 С | МК.БР 243-2017 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.13 ** | 26.51/99.010 | Температура | Калибраторы температуры | от минус 50 °С до 230 °С | 0,014 °С | МК.БР 199-2014 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 230 °С до 420 °С | 0,056 °С |  |  |  |
|  |  |  |  | от 420 °С до 850 °С | 0,089 °С |  |  |  |
| 10.14 ** | 26.51/99.010 | Температура | Электропечи сопротивления | от 100 °С до 1200 °С | 1 °С | МК.БР 219-2016 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.15 ** | 26.51/99.010 | Температура и относительная влажность воздуха | Камеры тепла, холода и влаги | от минус 50 °C до 200 °C | 0,3 °C | МК.БР 223-2016 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 5 % до 98 % | 0,80 % |  |  |  |
| 10.16* | 26.51/99.010 | Температура и относительная влажность воздуха | Термогигрометры | от минус 40 °C до 150 °C | 0,05 °C | МК.БР 226-2016 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 5 % до 98 % | 0,80 % |  |  |  |
| 10.17* | 26.51/99.010 | Температура | Термоизмеритель ТМ-12 | от минус 50 °C до 200 °C | 0,05 °C | МК.БР 221-2016 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.18 ** | 26.51/99.010 | Температура | Измерители, измерители-регуляторы, регистраторы, контроллеры с унифицированными аналоговыми и (или) цифровыми входными и выходными сигналами | от минус 200 °С до 2500 °С | 0,025 °С | МК.БР 032-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 11.1** | 26.51/99.011 | % сухих веществ (% BRIX); показатель преломления (nD20) | Рефрактометры | от 0 % BRIX до 60 % BRIX | 0,01 % BRIX | МК.БР 269-2019 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 1,2 до 1,7 nD20 | 2·10-5 nD20 |  |  |  |
| 11.2** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания. Оптическая плотность | Спектрофотометры, фотометры, анализаторы иммуноферментные, фотоэлектроколориметры, колориметры фотоэлектрические, дымомеры | от 0 % до 100 % | 0,14 % | МК.БР 041-2018 МК.БР 172-2018 МК.БР 044-2015 МК.БР 173-2018 МК.БР 258-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1,000 Б | 0,001 Б |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1,000 до 1,500 Б | 0,005 Б |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1,500 до 2,000 Б | 0,017 Б |  |  |  |
| 11.3** | 26.51/99.011 | Объемная доля, массовая доля, концентрация | Спектрометры | от 0 % до 100 % | ОСКО = 2,0 % | МК.БР 022-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 11.4** | 26.51/99.011 | Угол вращения плоскости поляризации | Сахариметры автоматические | от 0° Z до 22,4° Z | 0,01° Z | МК.БР 094-2015 МК.БР 140-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 13.1** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Установки испытательные высоковольтные, пробойные | от 0 до 10 кВ | 0,006 кВ | МК.БР 026-2015 МК.БР 251-2018 МК.БР 234-2017 МК.БР 231-2017 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 10 до 30 кВ | 0,018 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 30 до 70 кВ | 0,041 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 70 до 100 кВ | 0,080 кВ |  |  |  |
|  |  | Напряжение переменного тока в диапазоне частот от 0,01 до 600 Гц |  | от 0 до 1 кВ | 0,002 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 кВ | 0,015 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 30 кВ | 0,042 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 30 до 70 кВ | 0,098 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 70 до 100 кВ | 0,141 кВ |  |  |  |
|  |  | Сила переменного тока |  | от 1 до 100 мА | 0,00018 мА |  |  |  |
|  |  | Сила постоянного тока |  | от 1 до 100 мА | 0,0051 мА |  |  |  |
| 13.2** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Киловольтметры | от 0 до 1 кВ | 1,1 В | МК.БР 177-2015 МК.БР 208-2015 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 кВ | 0,006 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 30 кВ | 0,018 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 30 до 70 кВ | 0,041 кВ |  |  |  |
| 13.3** | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры аналоговые и цифровые, элементы нормальные, источники питания, калибраторы, установки для поверки, потенциометры, универсальные переносные измерительные приборы, приборы контроля | от 0 до 100 мВ | 5,9∙10-6 мВ | МК.БР 212-2015 МК.БР 231-2017 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 1 В | 8,2∙10-8 В |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 В | 2,8∙10-8 В |  |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 100 В | 4,3∙10-5 В |  |  |  |
|  |  |  |  | от 102 до 103 В | 4,9∙10-3 В |  |  |  |
| 13.4** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры аналоговые и цифровые, установки для поверки, приборы контроля | от 0 до 100 мВ в диапазоне частот от 10 до 5∙105 Гц | 2,8∙10-3 мВ | МК.БР 142-2018 МК.БР 231-2017 МК.БР 034-2017 МК.БР 246-2018 МК.БР 249-2018 МК.БР 255-2018 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 1 В в диапазоне частот от 10 до 5∙105 Гц | 7,0∙10-6 В |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 В в диапазоне частот от 10 до 1∙105 Гц | 3,4∙10-4 В |  |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 700 В в диапазоне частот от 10 до 1∙104 Гц | 5,3∙10-3 В |  |  |  |
|  |  |  |  | от 700 до 1000 В в диапазоне частот от 10 до 1∙104 Гц | 0,046 В |  |  |  |
| 13.5** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока частотой 50 Гц | Трансформаторы напряжения | 6/√3 кВ, 6 кВ, 10/√3 кВ, 10 кВ | Uf 0,04 % Uδ 0,9' | МК.БР 232-2017 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | 35/√3 кВ, 35 кВ | Uf 0,08 % Uδ 0,12' |  |  |  |
|  |  |  |  | 110/√3 кВ, 110 кВ | Uf 0,01 % Uδ 0,2' |  |  |  |
| 13.6** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры аналоговые и цифровые, источники питания, калибраторы, приборы контроля | от 0 до 100 мкА | 0,0019 мкА | МК.БР 234-2017 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100 мА | 0,0051 мА |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 30 А | 0,0023 А |  |  |  |
| 13.7** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Амперметры, аналоговые и цифровые, приборы контроля и измерители тока утечки | от 0 до 100 мкА в диапазоне частот от 10 до 3∙104 Гц | 0,023 мкА | МК.БР 142-2018 МК.БР 234-2017 МК.БР 246-2018 МК.БР 247-2018 МК.БР 255-2018 МК.БР 271-2019 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100 мА в диапазоне частот от 10 до 3∙104 Гц | 1,8∙10-4 мА |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 10 А в диапазоне частот от 45 до 5∙103 Гц | 3,4∙10-4 А |  |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 30 А в диапазоне частот от 45 до 5∙103 Гц | 0,0064 А |  |  |  |
| 13.8** | 26.51/99.013 | Сила переменного тока частотой 50 Гц | Трансформаторы тока | до 3000 А | 0,2 % | МК.БР 174-2015 МК.БР 232-2017 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.9** | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току | Меры электрического сопротивления однозначные и многозначные, омметры, универсальные переносные измерительные приборы, мосты постоянного тока | от 10-4 до 1012 Ом | 3,0·10-5 Ом | МК.БР 233-2017 МК.БР 249-2018 МК.БР 034-2017 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.10 ** | 26.51/99.013 | Мощность | Ваттметры однофазные и трехфазные, комплекты измерительные К505 и подобные | до 37500 Вт | 0,0009 Вт | МК.БР 279-2020 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 15.1* | 26.51/99.015 | Частота | Частотомеры электронно-счетные | 1; 5 МГц | 0,6·10-8 | МК.БР 161-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1109 Гц | 1·10-7 |  |  |  |
| 15.2** | 26.51/99.015 | Интервал времени | Счетчики времени наработки, счетчики моточасов | от 0,01 с | 0,2 % | МК.БР 115-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.3* | 26.51/99.015 | Интервалы времени | Таймеры, реле времени | от 0,01 с до 1000 ч | 5∙10-7 | МК.БР 164-2015 МК.БР 255-2018 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.4* | 26.51/99.015 | Период сигнала управления ЖКИ | Секундомер электронный | от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с | 0,013 мкс | МК.БР 236-2017 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.5* | 26.51/99.015 | Интервал времени | Секундомер | от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с | 0,1 с | МК.БР 237-2017 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.6* | 26.51/99.015 | Частота | Синтезаторы частоты | от 0,1 до 1,5109 Гц | 510-7 | МК.БР 240-2017 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.1* | 26.51/99.016 | Частота | Генераторы сигналов специальной формы | от 0,1 до 1∙106 Гц | 510-6 % | МК.БР 029-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  | напряжение |  | до 10 В | 0,5 В |  |  |  |
|  |  | коэффициент гармоник |  | до 3 % | 0,05 % |  |  |  |
|  |  | время нарастания |  | до 100 нс | 0,3 нс |  |  |  |
|  |  | коэффициент нелинейности |  | до 1,5 % | 0,4 % |  |  |  |
| 16.2* | 26.51/99.016 | Напряжение | Калибраторы осциллографов | от 30 до 108 мкВ | 0,02 мкВ | МК.БР 203-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  | Период |  | от 100 до 109 нс | 510-6 % |  |  |  |
| 16.3* | 26.51/99.016 | Частота Напряжение Коэффициент гармоник | Генераторы низкой частоты типа Г3 | от 10 до 2 105 Гц от 0,1 до 50 В от 0,03 % до 30 % | 510-6 % 0,5 % 0,05 % | МК.БР 015-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.4* | 26.51/99.016 | Напряжение переменного тока | Установка для поверки вольтметров типа В1-8 | от 1∙10-5 до 3∙102 В f = 45, 400, 1000 Гц | 0,03 % | МК.БР 168-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  | Напряжение постоянного тока |  | от 1∙10-5 до 300 В | 0,002 % |  |  |  |
| 16.5* | 26.51/99.016 | Напряжение | Осциллографы | от 0 до 100 В | 0,3 % | МК.БР 013-2015 МК.БР 075-2015 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  | временные интервалы |  | от 10-9 до 50 с | 0,1 % |  |  |  |
|  |  | время нарастания |  | от 0,75 до 350 нс | 0,3 % |  |  |  |
| 16.6* | 26.51/99.016 | Напряжение переменного тока | Вольтметры | до 300 В от 20 до 109 Гц | 0,2 % | МК.БР 195-2014 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.7* | 26.51/99.016 | Количество импульсов | Счетчики импульсов, сумматоры | до 99999999 имп. | 5∙10-7 | МК.БР 190-2014 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.8** | 26.51/99.016 | Количество | Счетчики перемещающихся объектов | от 999999999 ед. | 5,8∙10-7 | МК.БР 215-2016 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.9** | 26.51/99.025 26.51/99.016 | Насыщение гемоглобина кислородом SpO2. | Пульсоксиметры (оксиметры пульсовые) одиночного исполнения и встроенные в приборы | от 40 % до 100 % | 0,57 % | МК.БР 196-2014 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  | Частота пульса |  | от 30 до 300 уд/мин | 0,2 % |  |  |  |
| 17.1** | 26.51/99.017 | Активность, удельная (объемная) активность | Гамма-бета спектрометр Радиометры измерения удельной (объемной) активности и активности радионуклидов | по β: от 10 до 1·106 Бк/л (Бк/кг) по γ: от 1,0 до 1·106 Бк/л (Бк/кг) по α: от 0,01 Бк до 103 Бк по β: от 0,1 Бк до 3·103 Бк | 4 % | МК БР 287-2022 | ул. Кижеватова, 10/1, г. Брест |  |
| 23.1** | 26.51/99.023 26.51/99.004 26.51/99.010 | Давление, температура | Информационно-измерительные системы. Измерительные каналы информационно-измерительных систем | от минус 100 до минус 40 кПа | 0,002 кПа | МК.БР 284-2022 МК 44-22 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 40 кПа до 40 кПа | 0,001 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 40 кПа до 100 кПа | 0,002 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 100 кПа до 600 кПа | 0,01 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от 600 кПа до 2000 кПа | 0,02 кПа |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 200 °С до 2500 °С | 0,025 °С |  |  |  |