ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95%) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1* | 26.51/99.001 | Длина | Стабилизированные He-Ne/I2 лазеры | 633 нм | 24 кГц | МРП МК 41 01.420-2015 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 1.1.2* |  |  | Другие стабилизированные лазеры | 633 нм | 1·10−9 | МРП МК 41 01.419-2015 |  |
| 1.1.3* |  |  | Лазерные интерферометры | от 0 до 20 м | 1·10−9 | МРП МК 41 01.419-2015 |  |
| 1.2* | 26.51/99.001 | Длина | Концевые меры | от 0,1 до 100 мм | 30 + 0,2L нм, L, мм | МРП МК 41 01.089-2015 МРП МК 100055197.001-2015 |  |
| 1.3.1* | 26.51/99.001 | Длина | Концевые меры | от 100 до 1000 мм | 0,1 + 1L мкм, L, м | МРП МК 100055197.001-2015 |  |
| 1.3.2* |  |  | Ступенчатые меры | от 5 до 1000 мм | (0,6 + L/500) мкм, L, м | МРП МК 100055197.032-2011 |  |
| 1.4.3* |  |  | Системы лазерной центровки | ±10 мм L = 5 м | 0,004 мм | МРП МК 41 01.451-2016 |  |
| 1.5.1* | 26.51/99.001 | Длина | Объект-микрометры | от 0 до 1 мм | 1 мкм | МРП МК 100055197.050-2005 |  |
| 1.6.2* |  |  | Рулетки измерительные | от 1 до 100 м | [30 + 3L] мкм, L в м | МРП МК 41 01.414-2015 |  |
| 1.6.3* |  |  | Линейки измерительные металлические | от 0 до 3000 мм | 0,06 мм | МРП МК 41 01.526-2018 |  |
| 1.6.4* |  |  | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | 0,1 мм | МРП МК 100055197.078-2006 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.5* | 26.51/99.001 | Длина | Линейки телескопические | от 0 до 5000 мм | 0,4 мм | МРП МК 41 01.233-2011 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 1.6.6* |  |  | Колеса дорожные измерительные | от 0 до 1000 м | 0,01 м | МРП МК 100055197.097-2007 |  |
| 1.6.7** |  |  | Измерители геометрических параметров бревен | Диаметр от 20 до 700 мм Длина от 0,5 до 10,0 м | 0,9 мм 8 мм | МРП МК 41 01.483-2017 |  |
| 1.6.8** |  |  | Измерители длины рулонных материалов | от 0 до 1000 м | 0,1 % | МРП МК 41 01.324-2013 |  |
| 1.6.9** |  |  | Ростомеры | от 150 до 2200 мм | 1 мм | МРП МК 41 01.628-2020 |  |
| 1.6.10** |  |  | Установки неразрушающего контроля | Длина от 5 до 14 м Толщина от 3 до 30 мм | 4,9 мм 0,11 мм | МРП МК 41 01.634-2020 |  |
| 1.7* | 26.51/99.001 | Длина | Дальномеры лазерные | от 0,2 до 250 м | 0,5 мм | МРП МК 100055197.113-2008 |  |
| 1.8** | 26.51/99.001 | Длина | Базисы Геодезические | от 0 до 3500 м | 1 + 1D мм, D,км | МРП МК 41 01.529-2018 |  |
| 1.9* | 26.51/99.001 | Длина | Аппаратура геодезическая, спутниковая GPS | от 0 до 100 км | 2,5 + 0,1D мм, D, км | МК 41 01.001-2002 МК 41 01.002-2002 МРП МК 100055197.034-2004 |  |
| 1.10.1** | 26.51/99.001 | Длина | Микроскопы измерительные, системы видеоизмерительные | от 0 до 600 мм | 0,5 мкм | МРП МК 41 01.037-2003, МРП МК 41 01.484-2017, МРП МК 41 01.561-2019 |  |
| 1.10.2** |  |  | Приборы для измерений радиальных биений | от 0 до 500 мм | 0,003 мм | МРП МК 41 01.541-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.3** | 26.51/99.001 | Длина | Приборы для измерений размеров валов | Длина от 0 до 1300 мм Диаметр от 1 до 120 мм | 0,8 мкм 0,42 мкм | МРП МК 41 01.559-2019 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 1.10.4* |  |  | Микроскопы отсчетные | от 0 до 12 мм | 10 мкм | МРП МК 41 01.720-2025 |  |
| 1.11.1** | 26.51/99.001 | Длина | Микроскопы, сканирующие атомно-силовые | от 7 до 1700 нм | 2 нм | МРП МК 41 01.680-2021 |  |
| 1.11.2** |  |  | Микроскопы растровые электронные | от 3 до 10 мкм | 2 нм | МРП МК 41 01.682-2021 |  |
| 1.12** | 26.51/99.001 | Длина | Длиномеры высотомеры | от 0 до 1000 мм | 0,3 мкм | МК 41 01.005-2002, МРП МК 41 01.068-2005 |  |
| 1.13.1** | 26.51/99.001 | Длина | Машины координатные измерительные | от 0 до 8000 мм | 0,1 + 0,3L мкм, L в м | МРП МК 100055197.032-2011 МРП МК 41 01.454-2016 |  |
| 1.13.2* | 26.51/99.001 | Длина | 3D системы измерительные лазерные | от 0 до 3000 мм | 0,3 мм | МРП МК 41 01.621-2020 |  |
| 1.14.1** | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмассы | от 0 до 3000 мм от 0 до 400 мм от 0 до 2500 мм | 0,01 мм | МРП МК 41 01.501-2018 МРП МК 100055197.098-2007 |  |
| 1.14.2* |  |  | Вилки лесные измерительные | от 0 до 1000 мм | 0,6 мм | МРП МК 100055197.104-2008 МРП МК 41 01.431-2016 |  |
| 1.14.3** |  |  | Приборы для контроля схождения передних колес автомобиля | от 1050 до 1820 мм | 0,1 мм | МРП МК 100055197.075-2006 |  |
| 1.14.4** | 26.51/99.001 | Длина | Левереджи | от 0 до 25 мм | 0,01 мм | МРП МК 41 01.620-2020 |  |
| 1.15.1** | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 2000 мм | 0,001 мм | МРП МК 41 01.639-2021 МРП МК 4101.592-2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15.2** | 26.51/99.001 | Длина | Глубиномеры индикаторные и микрометрические | от 0 до 100 мм | 0,001 мм | МРП МК 41 01.639-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 1.15.3* |  |  | Меры установочные к микрометрам | от 25 до 2000 мм | 0,30 + 1L мкм | МРП МК 41 01.639-2021 |  |
| 1.16** | 26.51/99.001 | Длина | Толщиномеры и стенкомеры | от 0 до 50 мм | 0,8 мкм | МРП МК 100055197.082-2006, МРП МК 41 01.296-2013 |  |
| 1.17.1* | 26.51/99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные | от 3 до 1000 мм | 3 мкм | МРП МК 41 01.426-2016 |  |
| 1.17.2* |  |  | Нутромеры | от 3 до 450 мм | 0,9 мкм | МРП МК 100055197.128-2010 МРП МК 41 01.310-2013 |  |
| 1.17.3* |  |  | Нутромеры микрометрические | от 50 до 6000 мм | 2 мкм | МРП МК 100055197.030-2004 |  |
| 1.17.4** |  |  | Приборы для измерения диаметров внутренних канавок | от 3 до 25 мм | 1,2 мкм | МРП МК 41 01.579-2019 |  |
| 1.18.1* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 100 мм | (0,23,0) мкм | МРП МК 100055197.015-2012 |  |
| 1.18.2* |  |  | Индикаторы многооборотные | от 0 до 5 мм | 0,7 мкм | МРП МК 100055197.131-2010 |  |
| 1.18.3* |  |  | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | 1,5 мкм | МРП МК 100055197.131-2010 |  |
| 1.18.4* |  |  | Головки измерительные | ±0,3 мм | 0,1 мкм | МРП МК 100055197.015-2012 МРП МК 41 01.580 -2019 |  |
| 1.18.5** |  |  | Приборы и установки для поверки индикаторов и измерительных головок | от 0 до 100 мм | 0,3 мкм | МРП МК 41 01.368-2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18.6* | 26.51/99.001 | Длина | Прогибомеры | от 0 до 200 мм | 0,01 мм | МРП МК 41 01.715-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 1.19.1* | 26.51/99.001 | Длина | Контрольные образцы для магнитопорошкового и капиллярного метода контроля | от 1 до 25 мкм | 0,4 мкм | МРП.МК 100055197.090-2006 |  |
| 1.19.2* |  |  | Меры моделей дефектов для вихретоковой дефектоскопии | от 0,1 до 3,0 мм | 0,02 мм | МРП МК 41 01.586 -2019 МРП МК 41 01.631-2020 |  |
| 1.20.1** | 26.51/99.001 | Длина | Уровнемеры | от 0 до 20 м | 0,3 мм | МРП МК 41 01.371-2014 МРП МК 41 01.447-2016 |  |
| 1.20.2* |  |  | Датчики линейных перемещений | от 0 до 800 мм | 0,26 мм | МРП МК 41 01.563 -2019 ЯЛКШ.416719.001 МК СТБ ISO 9513-2015 |  |
| 1.20.3** |  |  | Датчики перемещений (деформаций) | ± 150 мкм | 0,6 % | МРП МК 41 01.537-2018 |  |
| 1.20.4** |  |  | Датчики высоты снежного покрова | от 500 до 2500 мм | 1 мм | МРП МК 41 01.528-2018 МРП МК 41 01.535-2018 |  |
| 1.20.5** |  |  | Датчики пути | от 0 до 1000 м от 0 до 99999 м (0,2–50,0) м/с | 0,05 % | МРП МК 41 01.637-2020 МРП МК 41 01.499-2018 МРП МК 41 01.299-2013 |  |
| 1.21* | 26.51/99.001 | Длина | Высотомеры лесные | до 25 м | 0,07 м | МРП МК 41 01.500-2018 |  |
| 1.22* | 26.51/99.001 | Длина Радиус Шаг | Шаблоны, щупы, измерительные каналы и средства измерений, входящие в состав испытательного оборудования, характеризующиеся геометрическими параметрами | от 0,02 до 200000 мм | 0,5 + 5L мкм, где L в м | МРП МК 41 01.687- 2021 МРП МК 41 01.502-2018 МРП МК 41 01.6572021 МРП МК 41 01.468-2017 |  |
|  |  | Угол |  | от 0° до 360° | 6,5" |  |  |
|  |  | Шероховатость |  | от 0,01 до 1000 мкм | [6 + 20Ra] нм |  |  |
|  |  | Прямолинейность |  | от 0 до 3000 мм | 0,2L, где L в м |  |  |
| 1.23.1* | 26.51/99.001 | Диаметр | Наружные цилиндры | от 0,1 до 35 мм | 0,7 + 2,3D мкм, D в м | МРП МК 41 01.003-2014 |  |
|  |  |  | Внутренние цилиндры (кольца) | от 3 до 450 мм |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23.2* | 26.51/99.001 | Диаметр | Скобы измерительные | от 870 до 1260 мм | 0,003 мм | МРП МК 41 01.525-2018 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 1.23.3* |  |  | Наконечники для пылезаборной трубки | диаметр: от 5 до 12 мм | 8 мкм | МРП МК 41 01.687- 2021 |  |
| 1.24.1** | 26.51/99.001 | Прямолинейность и плоскостность | Линейки и плиты поверочные | от 0 до 3000 мм | 0,2L мкм, где L, м | МРП МК 100055197.081-2006, МРП МК 100055197.071-2011, МРП МК 100055197.184-2011 МРП МК 41 01.657-2021 |  |
| 1.24.2* |  |  | Линейки лекальные | от 80 до 500 мм | 0,7 мкм | МРП МК 100055197.140-2010 |  |
| 1.24.3* | 26.51/99.001 | Прямолинейность и плоскостность | Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм | 0,7 ‰ 0,10 мм | МРП МК 100055197.096-2007 |  |
| 1.24.4* |  |  | Призмы опорные, поверочные и разметочные | Высота от 30 до 180 мм | 0,001 мм | МРП МК 100055197.116-2008 |  |
| 1.25* | 26.51/99.001 | Плоскостность оптическая | Пластины стеклянные | от 0 до 120 мм | 29 нм | МРП МК 41 01.517-2018 |  |
| 1.26.1* | 26.51/99.001 | Параметры шероховатости | Меры шероховатости | от 0,01 до 1000 мкм | [6 + 20Ra] нм [6 + 30Rz] нм Ra, Rz в мкм | МРП МК 100055197.056-2015 |  |
| 1.26.2** |  |  | Приборы для измерения шероховатости и формы поверхности | от 0,02 до 1000 мкм | 1 % | МРП МК 41 01.123-2007, МРП.МК100055197.103-2007, МРП МК 41 01.503-2018 МРП МК 41 01.616 -2020 |  |
| 1.27.1* | 26.51/99.001 | Параметры зубчатых зацеплений | Меры эвольвентные, меры угла наклона линии зуба | от 37 до 150 мм | 1 мкм | МРП МК 100055197.140-2010 |  |
| 1.27.2* |  |  | Колеса зубчатые измерительные | от 1 до 10 мм | 1 мкм | МРП МК 100055197.141-2010 |  |
| 1.27.3* |  |  | Машины зубоизмерительные | от 0о до 360о | 1 мкм | МРП МК 41 01.261-2012 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.28* | 26.51/99.001 | Угол | Угловые меры | от 0о до 360о | 0,14 | МРП МК 100055197.055-2010 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 1.29.1* | 26.51/99.001 | Угол | Автоколлиматоры | от 0 до 2000 | 0,15 | МРП МК 100055197.062-2011 |  |
| 1.29.2* |  |  | Уровни электронные для машиностроения | от 0 до 2000 | 0,15 | МРП.МК 100055197.076-2010 |  |
| 1.30.1* | 26.51/99.001 | Угол | Уровни электронные строительные | от 0о до 90о | 0,05о | МРП МК 100055197.093-2007 |  |
| 1.30.2* |  |  | Уровни рамные и брусковые | Длина от 100 от 250 мм | 0,5 | МРП МК 100055197.093-2007 |  |
| 1.31.1* | 26.51/99.001 | Угол | Теодолиты | от 0о до 360о | 1 | МРП МК 41 01.617 -2020 |  |
| 1.31.2* | 26.51/99.001 | Угол | Тахеометры | от 0о до 360о 1,210000,0 м | 0,5 0,6 + 1D мм, D, км | МРП МК 41 01.314-2013 МРП МК 41 01.357-2014 |  |
| 1.31.3* | 26.51/99.001 | Угол | Головки делительные оптические | от 0о до 360о | 1,6 | МРП МК 41 01.088-2006 |  |
| 1.31.4** | 26.51/99.001 | Угол | Установки поворотные для испытаний фар и фонарей | от 0о до 360о | 1,6 | МРП МК 41 01.088-2006 |  |
| 1.31.5* | 26.51/99.001 | Угол | Дифрактометры рентгеновские | от 0° до 164° | 0,2 % | МРП МК 41 01.088-2006 |  |
| 1.31.6* | 26.51/99.001 | Угол | Приборы для определения текучести | от 30° до 45° | 0,1° | МРП МК 41 01.515-2018 |  |
| 1.32* | 26.51/99.001 | Угол | Буссоли геодезические | от 0о до 360о | 2,4´ | МРП МК 41 01.389-2015 |  |
| 1.33* | 26.51/99.001 | Угол | Угольники | 90; Н от 60 мм до 1500 мм | 1,2 мкм | МРП МК 100055197.047-2005 |  |
| 1.34* | 26.51/99.001 | Угол | Угломеры | от 0о до 360о | 1´ | МРП МК 41 01.391-2015 |  |
| 1.35.1* | 26.51/99.001 | Угол | Квадранты | от 0о до 360о | 1,5 | МРП МК 41 01.468-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35.2** | 26.51/99.001 | Угол | Стенды для измерения углов установки колес и положения осей транспортных средств, люфтомеры | ±30° | 1 | МРП МК 41 01.259-2012 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 1.36.1* | 26.51/99.001 | Угол | Построители автоматические лазерные | от 0о до 180о | 0,09 мм/м | МРП МК 100055197.109-2008 |  |
| 1.36.2* |  |  | Нивелиры лазерные | от 0о до 180о | 0,09 мм/м |  |  |
| 1.37.1* | 26.51/99.001 | Круглость | Меры круглости, наружные цилиндры, внутренние цилиндры | от 0,02 до 1000 мкм | 28 нм | МРП МК 41 01.292-2013 |  |
| 1.37.2** |  |  | Кругломеры | Диаметр до 1000 мм | 0,005 мкм | МРП МК 100055197.073-2006 МРП МК 41 01.291-2013 |  |
| 1.38** | 26.51/99.001 | Температурный коэффициент линейного расширения | Дилатометры | от 310−6 К−1 до 2510−6 К−1 | 210-7 К-1 | МРП МК 41 01.089-2015 |  |
| 1.39* | 26.51/99.001 | Поверхностная плотность | Меры поверхностной плотности | от 5 до 5000 г/м2 | 0,006 г/м2 | МРП МК 100055197.105-2008 |  |
| 1.40* | 26.51/99.001 | Длина | Эллипсометры спектральные | от 2 нм до 5 мкм | 0,27 нм | МРП МК 41 01.605 -2020 |  |
| 1.41** | 26.51/99.001 | Длина | Комплексы, системы, установки для измерения геометрических параметров на основе рентгеновского излучения | от 0,2 до 120 мм | 1,3 мкм | МРП МК 41 01.638-2021 |  |
| 1.42** | 26.51/99.001 | Оптическая сила | Авторефрактокератометры и авторефрактометры | ±25 дптр | 0,13 дптр | МРП МК 41 01.425-2016 |  |
| 1.43** |  |  | Диоптриметры | ±25 дптр | 0,13 дптр | МРП МК 100055197.089-2006 |  |
| 1.44** |  |  | Наборы пробных очковых линз | 20 дптр | 0,03 дптр | МРП МК 41 01.425-2016 |  |
| 1.45** | 26.51/99.001 | Давление внутриглазное | Тонометры офтальмологические | от 0 мм рт.ст. до 60 мм рт.ст. | 2 мм рт.ст. | МРП МК 41 25.491-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1* | 26.51/99.002 | Масса | Гири (меры массы) | от 1 мг до 20 кг | 0,00001 % | МРП МК 100055197.072-2011 МРП МК 47 02.467-2016 ГОСТ OIML R 111-1-2009 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 2.1.2* |  |  |  | от 1 мг до 50 кг | 0,00002 % |  |  |
| 2.2.1** | 26.51/99.002 | Масса | Весы | от 1 мг до 20 кг | 0,00006 % | МРБ МК 100055197.167-2011, МРП МК 47 02.473-2017 (Pre-cisa) МРП МК 47 02.623-2020 МРП МК 47 02.690-2022 |  |
| 2.2.2** |  |  |  | от 1 мг до 25 кг | 0,0002 % |  |  |
| 2.2.3** |  |  |  | от 1 мг до 50 кг | 0,0006 % |  |  |
| 2.2.4** |  |  |  | от 1 мг до 1000 кг | 0,002 % |  |  |
| 2.2.5** |  |  |  | от 1 мг до 3000 кг | 0,006 % |  |  |
| 2.2.6** |  |  |  | от 10 мг до 200 т | 0,006 % |  |  |
| 2.3.1** | 26.51/99.002 | Масса | Дозаторы | от 1 мг до 50 кг | 0,0006 % | МРП МК 47 03.213-2011, МК ДВД 001. 2009 МРП МК 100055197.148-2011 |  |
| 2.3.2** |  |  |  | от 1 мг до 1000 кг | 0,002 % |  |  |
| 2.3.3** |  |  |  | от 1 мг до 3000 кг | 0,006 % |  |  |
| 2.3.4** |  |  |  | от 10 мг до 20 т | 0,006 % |  |  |
| 2.4** | 26.51/99.002 | Масса | Компараторы массы | от 1 мг до 2000 кг | 0,0008 мг | МРП МК 47 02.251-2012 МРП МК 50 09.133-2016 |  |
| 2.5** | 26.51/99.002 | Масса | Измерители прочности таблеток | от 0,01 до 50 кг | 0,06 % | МРП МК 47 03.354-2014 |  |
| 2.6** | 26.51/99.002 | Масса | Анализаторы влажности | от 0 % до 100 % | 0,001 % | МРП МК 47 02.394-2015 |  |
| 2.7** | 26.51/99.002 | Масса | Системы динамического взвешивания | от 1 мг до 1000 кг | от 0,002 % | МРП МК 47 02.377-2015 |  |
| 3.1** | 26.51/ 99.003 | Сила | Средства измерений силы | от 0,001 Н до 6 кН | от 0,002 % | СТБ ISO 376-2012 СТБ ISO 7500-I-2018 МРП МК 47 03.479-2022 МРП МК 47 03.519-2018 МРП МК 47 03. 498-2018 |  |
|  |  |  |  | от 2 кН до 100 кН | от 0,005 % |  |  |
|  |  |  |  | от 10 кН до 5 МН | от 0,05 % |  |  |
| 3.2* | 26.51/99.003 | Сила | Измерители силы натяжения арматуры | от 0,3 до 200 кН | 0,24 % | СТБ ISO 7500-I-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1* | 26.51/ 99.003 | Твердость | Меры твердости | от 4 до 450 НВ от 8 до 650 НВW | 0,003 HB(W) | МРП МК 47 03.294-2013 СТБ ISO 6508-3-2018 СТБ ISO 6506-3-2020 СТБ ISO 6507-3-2020 МРП МК 47 03.658-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 3.3.2* |  |  |  | от 8 до 2000 HV | 0,002 HV |  |  |
| 3.3.3* |  |  |  | от 10 до 70 HRC | 0,12 HRC |  |  |
| 3.3.4* |  |  |  | от 20 до 95 HRA | 0,12 HRA |  |  |
| 3.3.5* |  |  |  | от 10 до 100 HRB(W) | 0,14 HRB(W) |  |  |
| 3.3.6* |  |  |  | от 20до 94 HRN | 0,17 HRN |  |  |
| 3.3.7* |  |  |  | от 10 до 93 HRT(W) | 0,35 HRT(W) |  |  |
| 3.4.1* | 26.51/99.003 | Твердость | Твердомеры-компараторы | от 75 до 450 НВ | 1,2 HB | МРП МК 47 03.325-2013 |  |
| 3.4.2* |  |  |  | от 375 от 850 HV | 2,4 HV |  |  |
| 3.4.3* |  |  |  | от 20 до 70 HRC | 0,32 HRC |  |  |
| 3.4.4* |  |  |  | от 80 до 86 HRA | 0,32 HRA |  |  |
| 3.4.5* |  |  |  | от 80 до 100 HRB(W) | 0,52 HRB(W) |  |  |
| 3.4.6* |  |  |  | от 40 до 94 HRN | 0,54 HRN |  |  |
| 3.4.7* |  |  |  | от 45 до 82 HRT(W) | 0,70 HRT(W) |  |  |
| 3.5.1* | 26.51/99.003 | Твердость | Твердомеры электронные малогабаритные | от 90 до 450 НВ(W) | 1 % | МРП МК 47 03.337-2013 |  |
| 3.5.2* |  |  |  | от 240 до 950 HV | 1 % |  |  |
| 3.5.3* |  |  |  | от 20 до 70 HRC | 0,2 HRC |  |  |
| 3.6.1** | 26.51/99.003 | Твердость | Приборы стационарные для измерения твердости по методу Роквелла и Супер – Роквелла (включая инденторы) | от 20 до 70 HRC | 0,5 HRC | МРП МК 47 03.338-2014 СТБ ISO 6508-2-2018 |  |
| 3.6.2** |  |  |  | от 70 до 93 HRA | 0,6 HRA |  |  |
| 3.6.3** |  |  |  | от 25 до 100 HRB(W) | 0,5 HRB(W) |  |  |
| 3.6.4** |  |  |  | от 40 до 94 HRN | 0,6 HRN |  |  |
| 3.6.5** |  |  |  | от 45 до 82 HRT(W) | 0,7 HRT(W) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.7.1** | 26.51/99.003 | Твердость | Приборы стационарные для измерения твердости по методу Виккерса (включая инденторы | от 8 до 2000 HV | 1,0 % | МРП МК 47 03.350-2014 СТБ ISO 6507-2-2020 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 3.7.2** |  |  |  | для шкал от HV0.01 до HV125 |  |  |  |
| 3.8.1** | 26.51/99.003 | Твердость | Приборы стационарные для измерения твердости по методу Бринелля | от 4 до 450 HВ | 1,0 % | СТБ 8026-2006 СТБ ISO 6506-2-2020 |  |
| 3.8.2** |  |  |  | от 8 до 650 HBW |  |  |  |
| 3.8.3** |  |  |  | для шкал от HB(W)1/1 до HB(W)10/3000 |  |  |  |
| 3.9* | 26.51/99.003 | Твердость | Приборы для определения твердости резины и пластмасс | Шкалы Шора А и Шора Д | 0,03 ед. | МРП МК 47 03.408-2015 |  |
| 3.10* | 26.51/99.003 | Крутящий момент силы | Ключи и отвертки моментные (динамометрические) | от 0,1 до 3000 Н·м | 0,05 % | МРП МК 47 03.192-2010 |  |
| 3.11** | 26.51/99.003 | Крутящий момент силы | Средства измерений крутящего момента | от 0,05 до 5000 Н·м | 0,001 % | МРП МК 100055197.178-2021 |  |
| 3.12** | 26.51/99.003 | Энергия удара | Копры маятниковые | от 0,01 до 900 Дж | 0,1 % | МРП МК 4703.636-2020 |  |
| 4.1** | 26.51/99.004 | Давление, вакуум | Преобразователи давления измерительные, манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами, манометры цифровые, приборы давления многофункциональные, измерительный канал давления приборов многофункциональных, манометры, вакуумметры, мановакуум етры | от минус 100 до 100 кПа | 1,9∙10−3 % | МРП МК 49 04.184-2010 МРП МК 49 04.148-2015 МРП МК 49 04.225-2011 МРП МК 49 04.231-2011 МРП МК 49 04.245-2012 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2** | 26.51/99.004 | Давление | Преобразователи давления измерительные, манометры деформационные образцовые с условными шкалами, манометры цифровые, манометры грузопоршневые, приборы давления многофункциональные, измерительный канал давления приборов многофункциональных, манометры, мановакууметры | от 0,04 МПа до 60 МПа | 2,1∙10−3 % | МРП МК 49 04.184-2010 МРП МК 49 04.148-2015 МРП МК 49 04.225-2011 МРП МК 49 04.139-2012 МРП МК 49 04.250-2012 МРП МК 49 04.231-2011 МРП МК 49 04.245-2012 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  |  |  | от 0,1 МПа до 100 МПа | 1,9∙10−3 % |  |  |
|  |  |  |  | от 10 МПа до 250 МПа | 0,02 % |  |  |
| 4.3** | 26.51/99.004 | Давление | Преобразователи давления измерительные, манометры цифровые, приборы давления многофункциональные, измерительный канал давления приборов много- функциональных, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры | от 0,2 Па до 5000 Па | 0,06 Па | МРП МК 49 04.148-2015 МРП МК 49 04.486-2017 МРП МК 49 04.518-2018 МРП МК 49 04.245-2012 МРП МК 49 04.231-2011 |  |
| 4.4** | 26.51/99.004 | Абсолютное давление | Преобразователи давления измерительные, манометры цифровые, приборы давления многофункциональные, измерительный канал давления приборов многофункциональных, манометры, вакуумметры, мановакууметры | от 3 до 200 кПа | 4,1∙10−3 % | МРП МК 49 04.184-2010 МРП МК 49 04.148-2015 МРП МК 49 04.225-2011 МРП МК 49 04.231-2011 МРП МК 49 04.245-2012 |  |
|  |  |  |  | от 25 кПа до 2000 кПа | 1,5∙10−3 % |  |  |
|  |  |  |  | от 200 Па до 7000 Па | 3,7∙10−3 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1·10-6 Па до 1·10-1 Па | 17,32 % |  |  |
|  |  |  |  | свыше 1·10-1 Па до 1·103 Па | 5,77 % |  |  |
|  |  |  |  | свыше 1·103 Па до 1·105 Па | 2,31 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5* | 26.51/99.004 | Атмосферное давление | Барометры | от 5 гПа до 1150 гПа | 0,01 гПа | МРП МК 49 04.462-2016 МРП МК 49 04.245-2012 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 4.6** | 26.51/99.004 | Давление | Измерители и мониторы артериального давления, мониторы медицинские | от минус 10 до 400 мм рт.ст. | 0,1 мм рт.ст. | МРП МК 49 04.288-2013 МРП МК 43 25.622-2020 |  |
| 6.1.1** | 26.51/99.006 | Виброускорение (СКЗ) | Калибраторы вибрации; Вибростенды, виброустановки | от 0,1 до 1000 м/с2 от 2 Гц до 5 Гц от 6,3 Гц до 16 Гц от 20 Гц до 2 кГц от 2,5 кГц до 5 кГц от 6,3 кГц до 10 кГц | 1,0 % 0,7 % 0,3 % 1,0 % 1,5 % | МК МН 34.0732-2026 |  |
|  |  |  |  | до 1000 g, где g = 9,81 м/с2 (от 2 Гц до 10 кГц) | 3,46 % | МРП МК 47 21.465-2016 |  |
| 6.1.2** |  | Виброскорость (СКЗ) |  | от 0,1 до 1000 мм/с от 2 Гц до 5 Гц от 6,3 Гц до 16 Гц от 20 Гц до 2 кГц от 2,5 кГц до 5 кГц от 6,3 кГц до 10 кГц | 1,0 % 0,7 % 0,3 % 1,0 % 1,5 % | МК МН 34.0732-2026 |  |
| 6.1.3** |  | Виброперемещение (СКЗ) |  | от 0,5 мкм до 5 см от 2 Гц до 5 Гц от 6,3 Гц до 16 Гц от 20 Гц до 2 кГц от 2,5 кГц до 5 кГц от 6,3 кГц до 10 кГц | 1,1 % 0,8 % 0,4 % 1,1 % 1,6 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1** | 26.51/99.006 | Виброускорение (СКЗ) | Средства измерений параметров вибрации (масса вибропреобразователя до 300 г) | 0,02 – 350 м/с2 от 3 Гц до 5 Гц от 6,3 Гц до 16 Гц от 20 Гц до 2 кГц от 2,5 кГц до 5 кГц от 6,3 кГц до 10 кГц | 1,0 % 0,7 % 0,3 % 1,0 % 1,5 % | МРП МК 47 06.307-2013 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 6.2.2** |  | Виброскорость (СКЗ) | Средства измерений параметров вибрации (масса вибропреобразователя до 300 г) | 0,02 – 350 м/с2 от 3 Гц до 5 Гц от 6,3 Гц до 16 Гц от 20 Гц до 2 кГц от 2,5 кГц до 5 кГц от 6,3 кГц до 10 кГ | 1,0 % 0,7 % 0,3 % 1,0 % 1,5 % |  |  |
| 6.2.3** |  | Виброперемещение (СКЗ) | Средства измерений параметров вибрации (масса вибропреобразователя до 300 г) | 0,5 мкм – 5 см от 3 Гц до 5 Гц от 6,3 Гц до 16 Гц от 20 Гц до 2 кГц от 2,5 кГц до 5 кГц от 6,3 кГц до 10 кГц | 1,1 % 0,8 % 0,4 % 1,1 % 1,6 % |  |  |
| 6.2.4** |  | Уровень виброускорения | Средства измерений параметров вибрации (масса вибропреобразователя до 300 г) | 90 – 170 дБ отн. мкм/с2 от 3 Гц до 5 Гц от 6,3 Гц до 16 Гц от 20 Гц до 2 кГц от 2,5 кГц до 5 кГц от 6,3 кГц до 10 кГц | 0,09 дБ 0,06 дБ 0,03 дБ 0,09 дБ 0,13 дБ |  |  |
| 6.2.5** |  | Виброскорость (СКЗ) | Вибропреобразователи идатчики виброскорости (выход постоянного тока, масса до 300 г) | 0,1 - 100 мм/с от 2 Гц до 5 Гц от 6,3 Гц до 16 Гц от 20 Гц до 2 кГц от 2,5 кГц | 1,0 % 0,7 % 0,3 % 1,0 % | МРП МК 43 06.449-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3** | 26.51/99.006 | Коэффициент преобразования | Датчики вибрации, вибропреобразователи; геофоны (масса до 100 г) | от 0,01 до 400 мВ/м∙с-2; от 1 до 1000 мВ∙с/мм от 0,1 до 100 мВ/мкм от 0,5 Гц до 10 Гц от 12,5 Гц до 1 кГц от 1,25 кГц до 5 кГц от 6,3 кГц до 10 кГц от 11 кГц до 12,5 кГц | 2,6 % 2,5 % 3,4 % 4,5 % 6,4 % | ГОСТ ISO 16063 -21-2013 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 6.4.1** | 26.51/99.006 | Частота (вращения, колебаний) | Тахометры электронные (без датчика) | от 1до 3900000 об/мин от 5 Гц до 65 кГц | 110-4 % | МРП МК 43 16.724-2025 |  |
| 6.4.2** |  |  | Устройства для воспроизведения частоты вращения | от 10 до 60000 мин−1 | 0,06 % | МРП МК 47 21.521- 2018 |  |
| 6.4.3* |  |  | Тахометры оптические, стробоскопические, часового типа, электронные, магнитоиндукционные, датчики крутящего момента | Механический метод 10 – 24000 об/мин Генераторный метод 10 – 300000 об/мин | 0,05 % 0,007 % | МРП МК 47 06.308-2013 |  |
| 6.5** | 26.51/99.006 | Скорость движения ТС | Измерители скорости ТС | от 1 до 400 км/ч | 0,04 км/ч | МРП МК 100055197.175-2011 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1** | 26.51/ 99.207 | Объем | Мерники 1 разряда, меры вместимости | от 1 до 200 дм3 | 0,01 % | МРП МК 47 02.374-2014 МРП МК 47 07.452-2022 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 7.2* | 26.51/ 99.207 | Объем | Меры вместимости стеклянные 1-го и 2-го разряда/класса точности, средства измерений дозирования жидкости | от 5 до 2000 мл от 0,02 мкл до 20 дм3 | 0,01 % | МРП МК 47 07.452-2022 МРП МК 47 02.442-2016 МРП МК 47 02.588-2019 МРП МК 47 02.664-2021 |  |
| 7.3* | 26.51/ 99.207 | Объем газа | Установки колокольные | 10 дм3 | 0,1 % | МРП МК 49 07.719-2024 |  |
| 7.4.1* | 26.51/99.107 | Скорость воздушного потока | Установки аэродинамические | от 0,1 до 1,0 м/с | 0,4 % | МРП МК 49 07.714-2024 |  |
|  |  |  |  | свыше 0,1 до 5 м/с | 0,15 % |  |  |
|  |  |  |  | свыше 5,0 до 60,0 м/с | 0,13 % |  |  |
| 7.4.2** | 26.51/99.107 | Скорость воздушного потока | Напорные трубки ПИТО, НИИОГАЗ | от 2,0 до 50,0 м/с | 1,5 % | МРП МК 49 07.704-2023 | ул. Игнатовского, д.4, пом. 121, 220055, г. Минск |
|  |  |  |  | от 2,0 до 60,0 м/с | 1,5 % |  | Логойский тракт, 22а-509, 220090, г. Минск |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1,0 м/с | 0,4 % |  | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  |  |  | свыше 0,1 до 5 м/с | 0,15 % |  |  |
|  |  |  |  | свыше 5,0 до 60,0 м/с | 0,13 % |  |  |
| 7.5** | 26.51/99.107 | Скорость воздушного потока | Анемометры, измерительный канал скорости ветра приборов многофункциональных | от 0,1 до 50,0 м/с | 1,5 % | МРП МК 49 07.549-2019 | ул. Игнатовского, д.4, пом. 121, 220055, г. Минск |
|  |  |  |  | от 0,1 до 60,0 м/с | 1,5 % |  | Логойский тракт, 22а-509, 220090, г. Минск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5** | 26.51/99.107 | Скорость и направление воздушного потока | Анемометры, анеморумбометры, датчики скорости ветра, датчики направления ветра, измерительный канал скорости ветра приборов многофункциональных | от 0,1 до 1,0 м/с | 0,4 % | МРП МК 49 07.456-2025 МРП МК 49 07.549-2025 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  |  |  | свыше 0,1 до 5 м/с | 0,15 % |  |  |
|  |  |  |  | свыше 5,0 до 60,0 м/с | 0,13 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0º до 360º | 0,5º |  |  |
| 7.6.1** | 26.51/99.107. 26.51/99.207 | Массовый расход жидкости | Массовые расходомеры | от 0,03 т/ч до 0,10 т/ч | 0,12 % | МРП МК 49 07.547-2019 | ул. Советская, 2а, к.2, д. Носилово, 222338, Молодечненский район, Минская обл. |
|  |  |  |  | от 0,1 т/ч до 190,0 т/ч | 0,07 % |  |  |
|  |  |  |  | от 190 т/ч 1000 т/ч | 0,05 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 10 кг/ч | 0,038 % | МРП МК 49 07.547-2019 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  |  |  | свыше 10 до 7000 кг/ч | 0,031 % | МРП МК 49 07.716-2025 МРП МК 49 07.722-2025 |  |
|  |  |  |  | свыше 7000 до 60000 кг/ч | 0,029 % |  |  |
| 7.6.2* | 26.51/99.107. 26.51/99.207 |  |  | от 0,001 до 1000 т/ч | 0,029 % |  |  |
| 7.7.1 ** | 26.51/99.107. 26.51/99.207 | Объемный расход жидкости | Счетчики жидкости объемного типа | от до 0,03 до 0,10 м3/ч | 0,13 % | МРП МК 49 04.344-2014 МРП МК 49 07.105-2006 МРП МК 49 07.353-2014 | ул. Советская, 2а, к.2, д. Носилово, 222338, Молод ечненский район, Минская обл. |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1000,0 м3/ч | 0,08 % |  |  |
|  |  |  | Счетчики жидкости объемного типа | от 0,001 до 0,1 м3/ч | 0,045 % | МРП МК 49 04.344-2014 МРП МК 49 07.105-2006 МРП МК 49 07.353-2014 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  |  |  | свыше 0,1 до 7 м3/ч | 0,031 % |  |  |
|  |  |  |  | свыше 7 до 60 м3/ч | 0,044 % | МРП МК 49 07.716-2025 МРП МК 49 07.722-2025 |  |
| 7.7.2** |  |  | Установки расходомерные | от 0,001 до 1000 м3/ч | 0,031 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8.1** | 26.51/ 99.107 26.51/ 99.207 | Расход/ объем газа | Балометры | от 30 до 12000,0 м3/ч | 1,5 % | МРП МК 49 07.709-2024 | Логойский тракт, 22а-509, 220090, г. Минск |
| 7.8.1** | 26.51/ 99.107 26.51/99.207 | Расход/ объем газа | Расходомеры-счетчики газа | от 1,3 до 1000,0 м3/ч | 0,5 % | МРП МК 49 07.458-2016 МРП МК 49 07.348-2014 МРП МК 49 04.444-2016 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 7.8.2* |  |  |  | от 0,1 до 6500,0 м3/ч | 0,25 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,4 до 1,5 м3/ч до 65 до 100 м3/ч | 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 65,0 м3/ч | 0,06 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100,0 м3/ч | 0,25 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 1000,0 м3/ч | 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 6500 м3/ч | 0,12 % |  |  |
| 7.8.3* | 26.51/ 99.107 26.51/99.207 | Расход/ объем газа | Установки расходомерные, установки грузоколокольные | от 0,4 до 1,5 м3/ч до 65 до 100 м3/ч | 0,1 % | МРП МК 49 07.718-2025 МРП МК 49 07.614-2020 |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 65,0 м3/ч | 0,06 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100,0 м3/ч | 0,25 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 1000,0 м3/ч | 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 6500 м3/ч | 0,12 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,008 до 0,76 м3/ч | 0,25 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9.1** | 26.51/ 99.107 | Расход газа | Ротаметры | от 0,16 до 4,0 м3/ч | 0,25 % | МРП МК 100055197.121 - 2009 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 7.9.2* |  |  |  | от 0,016 до 6,3 м3/ч | 0,11 % |  |  |
| 7.9.3* | 26.51/ 99.107 | расход жидкости |  | от 0,0001 до0,1 м3/ч | 0,045 % | МРП МК 100055197.121 - 2009 |  |
|  |  |  |  | свыше 0,1до 7 м3/ч | 0,031 % |  |  |
|  |  |  |  | свыше 7 до 40 м3/ч | 0,044 % |  |  |
| 7.10.1* | 26.51/ 99.107 26.51/99.207 | Расход/ объем газа | Счетчики газа барабанные и мембранные | от 0,016 до 2,5 м3/ч | 0,16 % | МРП МК 100055197.114 -2008 МРП МК 49 07.099-2025 |  |
| 7.10.2* |  |  |  | от 0,06 до 16,0 м3/ч | 0,13 % |  |  |
| 7.10.3* |  |  | Сопла Вентури критического истечения | от 0,016 до 10,0 м3/ч | 0,25 % | МРП МК 49 07.536-2018 |  |
| 7.10.4* |  |  |  | от 0,04 до 100 м3/ч | 0,06 % |  |  |
| 7.11.1* | 26.51/99.107 26.51/ 99.207. | Расход/ объем газа | Аспираторы | Объем пробы отбираемого воздуха: от 95 см3 до 24000 дм3 Диапазон измерений/задания расхода: от 0,2 до 20 дм3/мин от 40 до 400 дм3/мин | 0,5 % | МРП МК 50 09.253-2012, МРП МК 50 09.504-2018 МРП МК 49 07.604-2020 |  |
| 7.11.2* | 26.51/ 99.107 26.51/99.207 | Расход/ объем газа | Анализаторы, каналы измерения расхода воздуха приборов многофункциональных. Устройства поверочные PYRAMID | от 4,2 до 12 м3/ч | 0,5 % | МРП МК 49 07.117-2007 МРП МК 49 07.604-2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.11.3** | 26.51/99.107 26.51/ 99.207 |  | Пробоотборные устройства | Объем пробы отбираемого воздуха: от 50 см3 до 1800 дм3 Диапазон измерений/задания расхода: от 0,2 до 40 дм3/мин от 70 до 200 дм3/мин | 0,5 % | МРП МК 49 07.117-2007 МРП МК 50 09.253-2012 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 7.11.4* |  |  | Воздухозаборные устройства | Объем пробы отбираемого воздуха: от 30 до 400 см3 | 0,5 % | МРП МК 50 09.253-2012, МРП МК 50 09.504-2018 |  |
| 7.12* | 26.51/ 99107 26.51/99.207 | Расход/ объем газа | Расходомеры массовые газообразных сред | от 0,1 до 6500,0 м3/ч | 0,25 % | МРП МК 49 07.298-2025 |  |
|  |  |  |  | от 0,4 до 1,5 м3/ч до 65 до 100 м3/ч | 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 65,0 м3/ч | 0,06 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100,0 м3/ч | 0,25 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1,5 до 1000,0 м3/ч | 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 6500 м3/ч | 0,12 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.13** | 26.51/ 99.107 26.51/99.207 | Объемный расход жидкости | Счетчики жидкости DFM с дополнительным цифровым дисплеем | от 1 до 600 л/ч | 0,3 % | МРП МК 49 07.385-2015 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  |  | Счетчики жидкого топлива, счетчики дизельного топлива, счетчики-расходомеры | от 1 до 5000 л/ч | 0,3 % | МРП МК 49 07.385-2015 МРП МК 49 07.706-2024 | Боровлянский с/с, 83, оф.83, 223053, Минский район ул. 1 Мая 80/3, г. Вилейка, 222417 ул. Чапаева, 26 Г, г. Вилейка, 2222410 |
| 7.14.1** | 26.51/99.207 | Объем жидкости | Резервуары вертикальные | 50−100000 м3 | 0,2 % | ГОСТ 8.656-2016 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 7.14.2** |  |  | Резервуары горизонтальные | 2−2000 м3 | 0,2 % | ГОСТ 8.659-2016 |  |
| 7.14.3** |  |  | Технологические трубопроводы | до 5000 м3 | 0,3 % | МРП МК 41 01.105-2015 |  |
| 7.14.4** |  |  | Магистральные Трубопроводы | до 100000 м3 | 0,3 % | МРП МК 41 01.105-2015 |  |
| 8.1* | 26.51/99.008 | Вязкость кинематическая | Капиллярные вискозиметры | от 0,003 до 100,00 мм2/с2 (константа) | 0,3 % | МРП МК 50 08.475-2017 |  |
| 8.2** | 26.51/99.008 | Вязкость динамическая | Вискозиметры динамической вязкости | от 1 до 125000 мПа·с | 0,2 % | МРП МК 50 09.481-2017 МРП МК 100055197.095-2007 |  |
| 8.3.1** | 26.51/99.008 | Плотность | Средства измерений плотности | от 600 до 2000 кг·м−3 | 0,05 кг·м-3 | МРП МК 50 09.044-2004 МРП МК 50 09.578-2019 МРП МК 50 09.593-2020 |  |
| 8.3.2** |  | Объемная (массовая) доля |  | от 0 % до 100 % | 0,01 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1* | 26.51/99.009 | Относительная влажность воздуха | Средства измерений относительной влажности воздуха (гигрометры, термогигрометры, преобразователи температуры и влажности) | от 2 % до 99 % | 0,2 % | МРП МК 50 09.120-2007 МРП МК 100055197.099-2007 МРП МК 50 09.480-2017 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 9.1.2* |  |  | Генераторы влажного газа /генераторы влажного газа в комплекте с прецизионным гигрометром | от 5 % до 95 % от 0 ºС до 60 ºС | 0,2 % (при температуре (23 ºС 1 ºС)) | МРП МК 55 10.423-2016 МРП МК 50 09.570-2019 |  |
| 9.2* | 26.51/99.009 | Температура точки росы/ инея | Средства измерений температуры точки росы/инея | от минус 80 ºС до 20 ºС | 0,2 ºС | МРП МК 50 09.043-2004 МРП МК 50 09.482-2017 МРП МК 50 09.571-2019 |  |
| 9.3.1** | 26.51/99.009 | Влажность твердых и сыпучих веществ и материалов | Средства измерений содержания влаги в зерновых, зернобобовых, масличных культурах, семенах и продуктах переработки | от 5 % до 45 % | 0,06 % | МРП МК 100055197.162-2011 |  |
| 9.3.2* |  |  | Средства измерений содержания влаги в древесине | от 5 % до 30 % | 0,35 % | МРП МК 100055197.120-2009 |  |
| 9.3.3** |  |  | Средства измерений содержания влаги в строительных материалах (бетоне, кирпиче, песке) | твердые строительные материалы: от 0,5 % до 30,0 %; сыпучие строительные материалы: от 1 % до 25 % | 0,1 % | МРП МК 100055197.120-2009 |  |
| 9.4.1** | 26.51/99.009 | Показатель активности ионов | Средства измерений рН | от 0 до 14 рН | 0,007 рН | МРП МК 50.09.407-2015 |  |
| 9.4.2** |  |  | Средства измерений рХ | от 0 до 7 рХ | 0,0025 рХ | МРП МК 50.09.578-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5** | 26.51/99.009 | Концентрация растворенного в воде кислорода | Анализаторы растворенного кислорода | от 0 до 30 мг/дм3 | 0,5 % | МРП МК 50 09.260-2018 МРП МК 50 09.578-2019 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 9.6** | 26.51/99.009 | Удельная электрическая проводимость жидкостей | Средства измерений УЭП жидкостей, кондуктометры | от 1·10–6 до 100 См/м | 0,1 % | МРП МК 50.09.441-2016 |  |
| 9.7.1** | 26.51/99.009 | Объемная, молярная доля | Газоанализаторы, сигнализаторы, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред. Измерительные каналы концентрации газа многофункциональных и комбинированных приборов | от 0,0001 % до 99,9 % | 0,0001 % | МРП МК 50 09.260-2018 МРП МК 50 09.578-2019 |  |
| 9.7.2** |  | Массовая концентрация |  | от 0 до 10000 мг/м3 | 0,5 мг/м3 |  |  |
| 9.8.1** | 26.51/99.009 | Массовая концентрация вещества | Хроматографы и системы капиллярного электрофореза | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | 1 % по площади и высоте пика; от 0,01 % по времени удерживания | МРП МК 100055197.133-2010 МРП МК 50 09.670-2021 |  |
| 9.8.2** |  | Объемная доля |  |  |  |  |  |
| 9.9** | 26.51/99.009 26.51/99.011 | Физико-химические свойства, состав и структура вещества | Анализаторы состава и свойств твердых, жидких и газообразных веществ, биологических жидкостей (в т.ч. масс-спектрометры, спектрометры IСP, АА, ОЕ принципа действия, спектрофотометры ренгенфлуоресцентные, спектрофлуориметры, фотометры пламенные и др.) | от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины | δ ≥ 0,01 % | МРП МК 50 09.044-2004 МРП МК 100055197.130-2010 МРП МК 100055197.132-2010 МРП МК 50 11.440-2016 МРП МК 50 09.505-2018 МРП МК 50 10.544-2019 МРП МК 50 09.578-2019 МРП МК 50 09.593-2020 МРП МК 50 11.675-2021 МРП МК 50 09.695-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10.1* | 26.51/99.009 | Размер частиц | Средства измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов | от 0,01 до 3500 мкм | 2 % 0,04 мкм | МРП МК 50 09.578-2019 МРП МК 41 01.666-2021 МРП МК 55 11.440-2016 | Долгиновский тракт 39, 220053, г. Минск |
| 9.10.2* |  | Счетная концентрация |  | от 1 до 1013 м−3 | 5 % | МРП МК 50 11.440 – 2016 МРП МК 41 01.666-2021 |  |
| 9.10.3* |  | Массовая концентрация |  | от 0,01 до 1000 мг/м3 | 9 % | МРП МК 41 01.668-2021 |  |
| 9.11*** | 26.51/99.009 | Относительная влажность | Камеры влажности | 10 % – 100 % | 0,6 % | МРП МК 47 21.466-2016 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 10.1.1* | 26.51/ 99.010 | Температура | Эталонные платиновые термопреобразователи сопротивления | минус 195,798 ºС | 0,5 мК | МРП МК 100055197.149-2021 |  |
| 10.1.2* |  |  |  | минус 38,834 ºС | 0,5 мК |  |  |
| 10.1.3* |  |  |  | 0,01 ºС | 0,3 мК |  |  |
| 10.1.4* |  |  |  | 29,7646 ºС | 0,4 мК |  |  |
| 10.1.5* |  |  |  | 156,5985 ºС | 1,5 мК |  |  |
| 10.1.6* |  |  |  | 231,928 ºС | 2,0 мК |  |  |
| 10.1.7* |  |  |  | 419,527 ºС | 3,0 мК |  |  |
| 10.1.8* |  |  |  | 660,323 ºС | 6,0 мК |  |  |
| 10.1.9* |  |  |  | 961,78 ºС | 10,0 мК |  |  |
| 10.1.10* |  |  |  | от минус 38,834 ºС до 0,01 ºС | (0,3−0,5) мК |  |  |
| 10.1.11* |  |  |  | от 0,01 ºС до 419,527 ºС | (0,3−3,0) мК |  |  |
| 10.1.12* |  |  |  | от 0,01 ºС до 961,78 ºС | (0,3 − 10,0) мК |  |  |
| 10.1.13* |  |  | Термопреобразова- тели сопротивления | от минус 80 ºС до 660 ºС | от 0,02 К до 0,1 ºС | МРП МК 100055197.159-2011 МРП МК 55 10.495-2017 |  |
| 10.1.14* |  |  |  | от 660 ºС до 960 ºС | 0,1 ºС − 0,2 ºС |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.15* |  |  | Термисторы | от минус 55 ºС до 155 ºС | 0,01 ºС− 0,05 ºС | МРП МК 100055197.158-2011 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 10.2.1* | 26.51/99.010 | Температура | Термопары S, R, L, E, K, N, T, J, M | минус 38,834 ºС | 0,30 ºС | МРП МК 100055197.155-2011 МРП МК 55 10.352-2014 |  |
| 10.2.2* |  |  |  | 0,01 ºС | 0,20 ºС |  |  |
| 10.2.3* |  |  |  | 29,7646 ºС | 0,25 ºС |  |  |
| 10.2.4* |  |  |  | 156,5985 ºС | 0,30 ºС |  |  |
| 10.2.5* |  |  |  | 231,928 ºС | 0,40 ºС |  |  |
| 10.2.6* |  |  |  | 419,527 ºС | 0,50 ºС |  |  |
| 10.2.7** | 26.51/ 99.010 | Температура | Термопары S, R, L, E, K, N, T, J, M, B | 660,323 ºС | 0,5 ºС | МРП МК 100055197.173-2011 МРП МК 55 10.352-2014 МРП МК 55 10.423-2016 |  |
| 10.2.8** |  |  | Термопары S, R, B | 961,78 ºС | 0,6 ºС |  |  |
| 10.2.9** |  |  |  | 1084,62 ºС | 1,2 ºС |  |  |
| 10.2.10** |  |  | Термопары S, R, L, E, K, N, T, J, M | от 0 ºС до 660,323 ºС | 0,2 ºС − 0,5 ºС |  |  |
| 10.2.11** |  |  | Термопары S, R, L, E, K, N, J, B | от 660,323 ºС до 1600 ºС | 0,5 ºС 5,0 ºС |  |  |
| 10.2.12** |  |  | Термопары L, E, K, N, T, J, M | от минус 80 ºС до 0 ºС | 1,5 ºС 0,8 ºС |  |  |
| 10.2.13** |  |  | Термопары S, R, L, E, K, N, T, J, M, B | от 0 ºС до 1200 ºС | 0,5 ºС 1,5 ºС |  |  |
| 10.2.14** |  |  | Термопары S, R, B | от 1100 ºС до 1600 ºС | 1,5 ºС 3,5 ºС |  |  |
| 10.3.1* | 26.51/99.010 | Температура | Стеклянные термометры | от минус 80 ºС до 0 ºС | 0,01 ºС 1,0 ºС | МРП МК 55 10.094-2025 МРП МК 49 10.170-2009 МРП МК 100055197.154-2011 |  |
| 10.3.2* |  |  |  | от 0 ºС до 420 ºС | 0,01 ºС 0,2 ºС |  |  |
| 10.3.3* |  |  |  | от 420 ºС до 500 ºС | 0,2 ºС5,0 ºС |  |  |
| 10.4* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры (манометрические, дилатометрические, биметаллические) | от минус 50 ºС до 600 ºС | 1,0 ºС 15,0 ºС | МРП МК 55 10.534-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5.1* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры цифровые | от минус 196 ºС до 1600 ºС | 0,01 ºС 10,0 ºС | МРП МК 100055197.125-2009 МРП МК 55 10.423-2016 МРП МК 55 10.422-2016 МРП МК 55 10.356-2014 МРП МК 55 10.301-2013 МРП МК 55 10.300-2013 МРП МК 55 10.264-2012 МРП МК 55 10.214-2011 МРП МК 55 10.286-2013 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 10.5.2* |  |  | Измерительные каналы температуры | от минус 80 ºС до 1600 ºС | 0,01 ºС 10,0 ºС |  |  |
| 10.5.3* |  |  | Термометры цифровые прецизионные | от минус 80 ºС до 419,527 ºС | 0,0001 ºС | МРП МК 100055197.171-2011, МРП МК 55 10.423-2016 |  |
| 10.6* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры для измерения температуры поверхности | от минус 50 ºС до 600 ºС | 0,2 ºС − 2,0 ºС | МРП МК 55 10.277-2012 |  |
| 10.7** | 26.51/99.010 | Температура | Термостаты жидкостные (псевдожидкостные), калибраторы температуры твердотельные, анализаторы влажности | от минус 80 ºС до 1200 ºС | 0,01 ºС | МРП МК 100055197.136-2010, МРП МК 100055197.166-2011, МРП МК 55 10.532-2018 МРП МК 55 10.183-2010 МРП МК 55 10.185-2010 МРП МК 55 10.522-2018 |  |
| 10.8.1** | 26.51/99.010 | Температура | Потенциометры и мосты автоматические, милливольтметры пирометрические, логометры, измерители-регуляторы температуры цифровые | от минус 270 ºС до 2500 ºС | 0,1 % | МРП МК 100055197.144-2010 |  |
| 10.8.2** | 26.51/99.010 | Температура | Контроллеры, преобразователи измерительные многофункциональные, вычислительные блоки с омическим, токовым и импульсным входом | от минус 200 ºС до 1600 ºС | 0,01 % − 1,0 % | МРП МК 100055197.144-2010 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.9* | 26.51/99.010 | Температура | Термопреобразователи сопротивления, преобразователи термоэлектрические с преобразователями температуры измерительными, преобразователи температуры измерительные с унифицированными входными и выходными сигналами напряжения постоянного тока и постоянного тока | от минус 200 ºС до 1600 ºС 0–10 В 0–20 мА | 0,01 % − 1,0 % | МРП МК 55 10.317-2013 МРП МК 55 10.270-2012 МРП МК 55 10.269-2012 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 10.10* | 26.51/99.010 | Температура | Излучатели типа "Черное тело" | от минус 50 ºС до 2500 ºС | 0,2 ºС − 8,0 ºС | МРП МК 100055197.161-2011 МРП МК 55 10.212-2010 МРП МК 55 10.193-2010 |  |
| 10.11.1* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры инфракрасные, пирометры, тепловизоры, камеры тепловизионные, термографы | от минус 40 ºС до 2300 ºС | 0,2 ºС − 10,0 ºС | МРП МК 100055197.124-2009 МРП МК 55 10.4242016 |  |
| 10.11.2* |  |  | Пирометры оптические визуальные | от 800 ºС до 2200 ºС (расчетным методом до 5000 ºС) | 10 ºС − 25 ºС | МРП МК 100055197.074-2006 |  |
| 10.11.3* |  |  | Пирометры полного и частичного излучения | от 1000 ºС до 2000 ºС | 10 ºС − 20 ºС | МРП МК 100055197.156-2011 |  |
| 10.12** | 26.51/99.010 | Теплота сгорания, теплота фазовых переходов и физико-химических реакций | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов, теплоты фазовых переходов и физико-химических реакций | от 10000 до 15150 Дж/ ºС 26434 кДж/кг | 2,5 Дж/ ºС 2,5 кДж/кг | МРП МК 55 10.509-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.13.1* | 26.51/99.010 | Теплопроводность | Меры теплопроводности | от 0,02 до 5,0 Вт/м·К | 0,54 % | МРП МК 55 10.384-2015 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 10.13.2* |  |  | Измерители теплопроводности | от 0,02 до 5,0 Вт/м·К | 0,54 % | МРП МК 55 10.439-2016 МРП МК 55 10.227-2011 МРП МК 55 10.244-2012 МРП МК 55 10.400-2015 МРП МК 55 10.395-2015 |  |
| 10.14.1** | 26.51/99.010 | Поверхностная плотность теплового потока | Установки теплометрические | от 10 до 1000 Вт/м2 | 0,09 Вт/м2 | МРП МК 55 10.527-2018 |  |
| 10.14.2* | 26.51/99.010 | Поверхностная плотность теплового потока | Измерители плотности теплового потока и температуры | от 10 до 999 Вт/м2 | 0,2 Вт/м2 | МРП МК 55 10.524-2018 МРП МК 55 10.554-2019 |  |
| 10.15* | 26.51/99.010 | Температура | Средства измерений теплофизических параметров веществ (температуры кристаллизации, плавления, дифференциальная сканирующая калориметрия) | от минус 80 С до 1600 С | 0,0001 С – 5,0 С | МРП МК 55 10.215-2011 МРП МК 55 10.249-2012 МРП МК 55 10.285-2013 МРП МК 55 10.318-2013 МРП МК 55 10.321-2013 МРП МК 55 10.410-2015 МРП МК 55 10.399-2015 МРП МК 55 10.351-2014 МРП МК 55 10.370-2014 МРП МК 55 10.382-2015 МРП МК 55 10.478-2017 МРП МК 55 10.591-2019 МРП МК 55 10.603-2020 |  |
| 10.16.1** | 26.51/99.010 | Температура | Камеры тепла и холода | от минус 80 С до 200 С | 0,1 С | МРП МК 55 10.364-2014 МРП МК 47 21.466-2016 МРП МК 47 21.390-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.16.2** | 26.51/99.010 | Температура | Камеры холода для хранения | от минус 50 С до 50 С | 0,1 С | МРП МК 55 10.364-2014 МРП МК 47 21.466-2016 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 10.16.3** |  |  | Испытательное оборудование, реализующее прямые или косвенные измерения в области температуры Испытательное оборудование, реализующее прямые или косвенные измерения в области температуры | от минус 80 С до 1300 С | 0,01 С | МРП МК 100055197.166-2011 МРП МК 47 21.466-2016 МРП МК 47 10.309-2013 МРП МК 47 21.390-2015 МРП МК 55 10.494-2017 МРП МК 55 10.546-2019 МРП МК 55 10.606-2020 МРП МК 55 10.619-2020 МРП МК 55 10.415-2015 МРП МК 55 10.301-2013 МРП МК 55 10.300-2013 МРП МК 55 10.652-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.16.4** |  |  | Испытательное оборудование, реализующее воспроизведение температуры | от минус 80 С до 1300 С | 0,01 С | МРП МК 55 10.379-2015 МРП МК 100055197.136-2010 МРП МК 55 10.532-2018 МРП МК 55 10.383-2015 МРП МК 47 21.466-2016 МРП МК 47 10.309-2013 МРП МК 47 21.390-2015 МРП МК 55 10.183-2010 МРП МК 55 10.185-2010 МРП МК 55 10.540-2018 МРП МК 55 10.546-2019 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 11.1.1** | 26.51/99.011 | Спектральный, интегральный и редуцированный коэффициенты направленного пропускания | Средства измерений коэффициентов направленного пропускания (наборы мер, фотометры, спектрофотометры, колориметры) ультрафиолетовой, видимой и ИК-области, установки фотоэлектрические и др. | Фотометрический диапазон: от 0,01 до 0,99 Спектральный диапазон: от 200 до 2500 нм | 0,0012 0,2 нм | МРП МК 100055197.002-2002 МРП МК100055197.102-2007 МРП МК 50 11.129-2007 МРП МК 100055197.110-2008 МРП МК 100055197.106– 2008 МРП МК 50 11.409-2015 МРП МК 50 11.671-2021 МРП МК 50 11.672-2021 МРП МК 50 11.669-2021 МРП МК |  |
| 11.1.2** |  | Погрешность шкалы длин волн (волновых чисел) |  | Спектральный диапазон: от 190 до 2 500 нм от 15000 до 350 см−1 | 0,08 нм 0,01 см−1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.1.3** | 26.51/99.011 | Спектральный, интегральный и редуцированный коэффициенты диффузного отражения | Средства измерений коэффициентов диффузного отражения (наборы мер, фотометры, спектрофотометры). Геометрия освещения/наблюдения 0/d; d/0; 8/d; d/8 | от 0,01 до 1,00 | 0,005 | 100055197.002-2002 МРП МК100055197.102-2007 МРП МК 50 11.129-2007 МРП МК 100055197.110-2008 МРП МК 100055197.106– 2008 МРП МК 50 11.409-2015 МРП МК 50 11.671-2021 МРП МК 50 11.672-2021 МРП МК 50 11.669-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 11.2.1** | 26.51/99.011 | Оптическая плотность материалов | Средства измерений оптической плотности (наборы мер, спектрофотометрические установки, спектрофотометры, фотометры, колориметры, анализаторы состава и свойств биологических жидкостей) | от 0,01 до 1,00 Б от 1,00 до 2,00 Б | 0,001 Б 0,01 Б | МРП МК 100055197.110-2008 100055197.106– 2008 МРП МК 100055197.132 – 2010 МРП МК 50 11.671-2021 МРП МК 50 11.6722021 |  |
| 11.2.2** |  |  | Денситометры для измерений диффузной оптической плотность в проходящем свете | от 0,01 до 2,00 Б от 2,00 до 4,00 Б | 0,01 Б 0,02 Б | МРП МК 50 08.507-2018 |  |
| 11.2.3** |  |  | Денситометры для измерений диффузной оптической плотности в отраженном свете | от 0,02 до 2,50 Б | 0,02 Б | МРП МК 50 08.507-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.1** | 26.51/99.011 | Координаты цвета X, Y, Z | Средства измерений координат цвета прозрачных образцов (наборы мер, колориметры, спектроколориметры) | Х от 2,5 до 109,0 Y от 1,4 до 98,0 Z от 1,7 до 107,0 | 0,2 | МРП МК 50 11.409-2015 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 11.3.2** |  |  | Средства измерений координат цвета светоотражающих образцов (наборы мер, колориметры, спектроколориметры) |  | 0,5 | МРП МК 50 11.409-2015 |  |
| 11.4.1** | 26.51/99.011 | Координаты цветности х,у | Средства измерений координат цветности прозрачных и светоотражающих образцов (наборы мер, колориметры, спектроколориметры) | х от 0,0039 до 0,7347 у от 0,0048 до 0,8338 | 0,002 | МРП МК 50 11.409-2015 МРП МК 100055197.102-2007 |  |
| 11.4.2** |  |  | Средства измерений координат цветности самосветящихся образцов (фотометры, колориметры, спектроколориметры, спектрорадиометры) |  |  | МРП МК 100055197.135-2010 |  |
|  |  |  |  |  |  | МРП МК 50 11.416-2015 |  |
| 11.4.3** |  | Индекс цветопередачи | Источники излучения и изделия на их основе, устройства для измерения индекса цветопередачи | от 1 до 100 | 2 | МРП МК 50 11.416-2015 |  |
| 11.5.1** | 26.51/99.011 | Показатели белизны | Средства измерений показателей белизны (наборы мер, фотометры, спектрофотометры, белизномеры) | образцы, не содержащие ФОВ: от 1,0 до 100,0 ед. белизны, % | 0,5 ед. белизны, % | МРП МК 5 0 11.409-2015 МРП МК 100055197.102-2007 |  |
| 11.5.2** |  |  |  | образцы, содержащие ФОВ: от 40 до 200 ед. белизны, % | 1,3 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6** | 26.51/99.011 | Коэффициент яркости | Средства измерений коэффициента яркости (наборы мер, фотометры, спектрофотометры. Геометрия освещения/наблюдения 45/0, 0/45 | от 1,8 % до 98,0 % | 0,5 % | МРП МК 50 11.409-2015 МРП МК 50 11.434-2015 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 11.7** | 26.51/99.011 | Сила света | Источники излучения и изделия на их основе | от 1 до 1500 кд | 0,8 % | МРП МК 50 11.416-2015 |  |
| 11.8.1** | 26.51/99.011 | Освещенность, коэффициент преобразования | Средства измерений освещенности (фотометры, спектрорадиометры, колориметры, спектроколориметры, фотометрические головки) | от 0,001 до 1105 лк | 0,8 % | МРП МК 100055197.135-2010 |  |
| 11.8.2** |  |  |  | от 100 до 500 лк |  |  |  |
| 11.8.3** |  | Спектральная плотность энергетической освещенности | Средства измерений спектральной плотности энергетической освещенности, источники излучения и изделия на их основе | от 0,2 до 3,0 мкм от 0,0045 до 2,8·1010 Вт·м−3 | 0,7 % | МРП МК 100055197.135-2010 МРП МК 50 11.596-2020 МРП МК 50 11.610-2020 |  |
| 11.8.4* |  | Энергетическая освещенность | Средства измерений энергетической освещенности | от 200 до 400 нм от 1 до 60 000 мВт/м2 от 0,4 до 25 мкм от 1 до 3500 Вт/м2 | 6 % | МРП МК 100055197.135-2010 МРП МК 50 11.596-2020 МРП МК 50 11.595-2020 |  |
| 11.9** | 26.51/99.011 | Коррелированная цветовая температура | Источники излучения и изделия на их основе, средства измерений коррелированной цветовой температуры | от 2 000 до 12 000 К | 18 К | МРП МК 100055197.135-2010 МРП МК 50 11.416-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.10.1* | 26.51/99.011 | Яркость | Средства измерения яркости | от 10 до 80 000 кд/м2 | 3 % | МРП МК 100055197.135-2010 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 11.10.2* |  | Спектральная плотность энергетической яркости | Средства измерений спектральной плотности энергетической яркости, источники излучения и изделия на их основе | от 0,2 до 3,0 мкм от 0,1 до 1012 Вт·м3·ср−1 | 0,7 % | МРП МК 100055197.135-2010 МРП МК 50 11.596-2020 МРП МК 50 11.610-2020 |  |
| 11.11.1** | 26.51/99.011 | Коэффициент силы света | Ретрорефлектометры и рефлектометры | от 10 до 2000 кд/лк | 5 % | МРП МК 100055197.135-2010 МРП МК 50 11.673-2021 МРП МК 50 11.674-2021 МРП МК 50 11.676-2021 |  |
| 11.11.2** |  | Показатель световозвращающего отражения |  | от 1 до 2000 кд/лк·м2 | 6 % |  |  |
| 11.11.3** |  | Коэффициент световозвращающей яркости |  | от 10 до 1000 мкд. лк·м2 | 5% |  |  |
| 11.12** | 26.51/99.011 | Световой поток | Источники излучения и изделия на их основе, устройства для измерения светового потока источников излучения | от 10 от 3000 лм | 0,56 % | МРП МК 100055197.012-2003 МРП МК 50 11.416-2015 |  |
| 11.13** | 26.51/99.011 | Спектральная чувствительность приемников излучения | Приемники излучения | от 350 до 1100 нм | 0,6 % | МРП МК 50 11.677-2021 |  |
| 11.14.1** | 26.51/99.011 | Сила излучения | Средства измерений силы излучения, источники излучения и изделия на их основе | от 0,2 до 3,0 мкм | 0,31 % | МРП МК 50 11.596-2020 МРП МК 50 11.610-2020 |  |
| 11.14.2** |  |  |  | от 0,2 до 100,0 Вт·ср−1 |  |  |  |
| 11.15** | 26.51/99.011 | Показатель преломления вещества | Рефрактометры | nD от 1,30 до 1,66 от 0,0 % Brix до 60,0 % Brix | 2∙10−5 1∙10−3 % Brix | МРП МК 50 09.578-2019 МРП МК 50 11.531-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.16** | 26.51/99.011 | Угол вращения плоскости поляризации | Поляриметры, сахариметры | от минус 90,0 до 90 угл. град. | 0,002 угл. град. | МРП МК 100055197.139-2010 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  |  |  | от минус 260 до 260 сах.град. | 0,005 сах.град. |  |  |
| 11.17* | 26.51/99.011 | Длина ВОЛС | Генераторы оптические, рефлектометры оптические, волокно оптическое | от 60 м до 600 км | 0,1 м | МРП МК 100055197.180-2011 МРП МК 43 11.203-2010 |  |
| 11.18* | 26.51/99.011 | Ослабление ВОЛС | Тестера оптические, аттенюаторы оптические, рефлектометры оптические, генераторы оптические, волокно оптическое | от 0 до 90 дБ | 0,8 % | МРП МК 100055197.146-2011 МРП МК 100055197.180-2011 МРП МК 43 11.203-2010 |  |
| 11.19* | 26.51/99.011 | Мощность оптическая в ВОЛС | Тестер оптический | от минус 80 до 10 дБм | 3 % | МРП МК 100055197.146-2011 |  |
| 11.20* | 26.51/99.009 26.51/99.011 | Мутность | Мутномеры, нефелометры, турбидиметры | от 0 до 100 FLU от 0 до 4000 ЕМФ от 40 до 4000 FAU | 10 % 0,02 ЕМФ 15 % | МРП МК 50 09.578-2019 |  |
| 11.21** | 26.51/99.011 | Зеркальный блеск | Блескомеры. Геометрия освещения/наблюдения 20/20;45/45; 60/60; 85/85 угловых градусов | от 2,0 ед.блеска до 100,0 ед.блеска | 0,5 ед.блеска | МРП МК 50 11.434-2015 |  |
| 12.1.1* | 26.51/99.012 | Уровень чувствительности по давлению | Микрофоны измерительные LS1, WS1, системы измерительные | от минус 10 до минус 40 дБ отн. 1 В/Па (20 – 100 Гц) (125 – 1000 Гц) | 0,05 дБ 0,04 дБ | МРП МК 43 12.232-2021 |  |
| 12.1.2* |  |  | Микрофоны измерительные LS2, WS2, системы измерительные | от минус 10 до минус 40 дБ отн. 1 В/Па (20 – 1000 Гц) | 0,15 дБ |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1* | 26.51/99.012 | Частотная характеристика уровня чувствительности по звуковому полю | Микрофоны измерительные звуковые, ультразвуковые LS и WS, системы измерительные | от минус 10 до минус 40 дБ отн. 1 В/Па (20 – 200 Гц) (250 Гц) (315 – 4000 Гц) (5 – 10 кГц) (12,5к Гц) (16 кГц) (20 кГц) (25 – 40 кГц) | 0,15 дБ 0,11 дБ 0,15 дБ 0,17 дБ 0,22 дБ 0,26 дБ 0,32 дБ 0,5 дБ | МРП МК 43 12. 232-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 12.2.2* |  |  | Микрофоны измерительные инфразвуковые LS и WS, системы измерительные | от минус 10 до минус 40 дБ отн. 1 В/Па (2 – 200 Гц) (250 Гц) | 0,3 дБ 0,13 дБ |  |  |
| 12.3* | 26.51/99.012 | Уровень звукового давления | Пистонфоны,калибраторы звука | 50 – 140 дБ отн. 20 мкПа (125 – 1000 Гц) | 0,04 дБ | МРП МК 100055197. 058-2010 |  |
| 12.4.1* | 26.51/99.012 | Уровень звукового давления | Мультичастотные калибраторы звука | 90 – 120 дБ (31,5 Гц) (63; 125 Гц) (250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц) (12500 Гц) (16000 Гц) | 0,14 дБ 0,08 дБ 0,05 дБ 0,10 дБ 0,15 дБ | МРП МК 51 12.457-2016 |  |
| 12.4.2* |  | Уровень звуковой мощности по звуковому давлению | Источники звука | 40 – 130 дБ (100 – 630 Гц) (800 – 5000 Гц) (6300 – 10000 Гц) 60 – 130 дБА (100 – 10000 Гц) | 3 дБ 2 дБ 3 дБ 1 дБ | МРП МК 51 12.457-2016 МРП МК 34 12.210-2023 МРП МК 34 12.699-2023 МРП МК 43 12.279-2012 МРП МК 43 12.615-2020 МРП МК 43 12.252-2012 МРП МК 43 12.573-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5.1* | 26.51/99.012 | Частотная характеристика по звуковому давлению | Измерители уровня звука, шумомеры, системы измерительные | от минус 50 до 50 дБ (20 – 50) Гц (63 – 1000) Гц | 0,2 дБ 0,15 дБ | МРП МК 43 12. 246- 2020 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 12.5.2* |  | Уровень звукового давления |  | 70 – 130 дБ (250 – 1000 Гц) | 0,12 дБ | МРП МК 34 12.686-2021 |  |
| 12.6.1* | 26.51/99.012 | Относительная частотная характеристика по свободному полю | Измерители уровня звука, шумомеры, системы измерительные | от минус 50 до 50 дБ (40 – 12500) Гц | 0,5 дБ | МРП МК 43 12.609-2020 |  |
| 12.6.2* | 26.51/99.012 | Уровень звука (звукового давления) по свободному полю | Измерители уровня звука, шумомеры, системы измерительные | 50 – 105 дБ 30 – 105 дБА (40 – 12500 Гц) | 0,5 дБ | МРП МК 43 12.609-2020 |  |
| 12.6.3* |  | Уровень звукового давления |  | 94; 104; 114 дБ (125; 250; 500; 1000; 2000 Гц) | 0,1 дБ | МРП МК 34 12.686-2021 |  |
| 12.7* | 26.51/99.012 | Относительная частотная характеристика по звуковому полю | Измерители уровня звука, шумомеры, системы измерительные | от минус 50 до 50 дБ (20 – 50 Гц) (63 – 2000 Гц) (2500 – 4000 Гц) (5000 – 20000 Гц) | 0,07 дБ 0,06 дБ 0,07 дБ 0,10 | МРП МК 43 12.246- 2020 |  |
|  |  |  |  | от минус 50 дБ до 50 дБ (20 – 20000 Гц) | 0,19 дБ | МРП МК 43 12.686- 2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1** | 26.51/99.013 | ЭДС и напряжение постоянного тока | Меры напряжения, калибраторы, компараторы, источники, измерители | от 0 до 1000 В | 2,6 нВ | МРП МК 42 13.137-2026 МРП МК 42 13.182-2017 МРП МК 42 13.187-2010 МРП МК 42 13.204-2025 МРП МК 42 13.205-2026 МРП МК 42 13.240-2012 МРП МК 42 13.154-2008 МРП МК 42 13.412-2026 МРП МК 42 13.413-2026 МРП МК 42 13.640-2021 МРП МК 42 13.633-2020 МРП МК 42 13.642-2021 МРП МК 42 13.665-2021 МРП МК 42 13.607-2020 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  |  |  | от 0,01 до 9999 с | 0,02 % +0,25 мс |  |  |
|  |  |  |  | от минус 270 °С до 2500 °C | 0,01 °C |  |  |
| 13.1.2** | 26.51/99.013 | ЭДС и напряжение постоянного тока | Киловольтметры, измерители | от 1 кВ до 140 кВ | 0,08 % от показания + 0,7 В+ 0,5 е.м.р. | МРП МК 42 13.021-2003 МРП МК 42 13.188-2010 МРП МК 42 13.455-2016 МРП МК 42 13.665-2021 |  |
| 13.1.3** |  |  | Аппараты, установки, стенды | от 1 кВ до 140 кВ от 0,01 до 9999 с | 0,08 % от показания +0,7 В + 0,5 е.м.р. 0,02 % +0,25 мс | МРП МК 42 13.188-2010, МРП МК 42 13.455-2016, МРП МК 42 13.665-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2.1** | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Калибраторы больших сопротивлений и малых токов, электрометрические вольтметры | от 110−17 до 110−2 А | 1 % +7 фА | МРП МК 42 13.204-2025 МРП МК 42 13.205-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 13.2.2** |  |  | Калибраторы, источники, преобразователи, установки, устройства, комплексы | от 0 до 2∙103 А от 0,01 до 9999 с | 0,00055 % 0,02 % + 0,25 мс | МРП МК 42 13.204-2025, МРП МК 42 13.334-2020, МРП МК 42 13.158-2008, МРП МК 42 13.640-2021, МРП МК 42 13.642-2021 МРП МК 42 13.665-2021 |  |
| 13.2.3** |  |  | Измерители, клещи | от 0 до 5101 А от 0 до 1000 А от 0,01 до 9999 с | 0,00055 % 0,05 % 0,02 % + 0,25 мс | МРП МК 42 13.205-2026, МРП МК 42 13.329-2013, МРП МК 42 13.334-2020, МРП МК 42 13.397-2015, МРП МК 42 13.633-2020 МРП МК 42 13.642-2021 МРП МК 42 13.613-2020, МРП МК 42 13.665-2021 |  |
| 13.2.4* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Шунты | от 0 до 2000 А | 0,097 % | МРП МК 100055197.107-2008 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.1* | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Преобразователи напряжения | от 210−3 до 1103 В от 1101 до 3107 Гц | 0,00120 % | МРП МК 42 13.417-2026 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 13.3.2* |  |  | Аппараты, установки, стенды | от 1 до 100 кВ от 0,01 до 400,0 Гц | 0,5 % от показания +1 В+0,5 е.м.р. | МРП МК 42 13.188-2010 |  |
|  |  |  | Калибраторы, источники | от 110−5 до 1103 В от 1 до 3107 Гц | 0,00128 % | МРП МК 42 13.204-2025 МРП МК 42 13.412-2026 |  |
| 13.3.3** |  |  | Измерители | от 210−3 до 1103 В от 1101 до 2109 Гц от 1 до 100 кВ от 0,01 до 400 Гц | 0,00128 % 0,5 % от показания + 1 В + 0,5 е.м.р. | МРП МК 42 13.021-2003 МРП МК 42 13.188-2010 МРП МК 42 13.205-2026 МРП МК 42 13.413-2026 |  |
| 13.3.4** |  |  | Делители переменного напряжения, трансформаторы напряжения | U1 (от 3000/√3 до 110000/√3) В/ U2 (100/√3; 100) В от 0,01 Гц до 2 МГц | Uf ≤ 1,4·10−4 % Uδ ≤ 3·10−2 0,001 % | МРП МК 42 13.271-2026 |  |
| 13.3.5** | 26.51/99.013 | Напряжение переменного | Калибраторы, источники, устройства, комплексы | от 110−5 до 1103 В от 1 до 3107 Гц от 0,1 до 9999 с | 0,00128 % 0,02 %+0,25 мс | МРП МК 42 13.204-2025, МРП МК 42 13.412-2026, МРП МК 42 13.641-2021, МРП МК 42 13.1882010, МРП МК 42 13.4552016, МРП МК 42 13.642-2021 | ул. Богдановича, 155 а, к.2, г.Минск |
|  |  |  | Аппараты, установки, стенды, киловольтметры | от 1 до 330 кВ от 0,01 до 400 Гц | 0,01 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.6** |  |  | Измерители, клещи | от 210−3 до 1103 В от 1101 до 2109 Гц | 0,00128 % | МРПМК4213188-2010 МРП МК 42 13.205-2026 МРП МК 42 13.413-2026 МРП МК42 13.455-2016 МРП МК 42 13.633-2020 МРП МК 42 13.642-2021 МРП МК 42 13.665-2021 | ул. Богдановича, 155 а, к.2, г.Минск |
|  |  |  |  | от 1 до 330 кВ от 0,01 до 400 Гц от 0,01 Гц до 2 МГц от 0,01 до 9999 с | 0,01 % 0,001% 0,02 %+0,25 мс |  |  |
| 13.3.7** |  |  | Делители | от 1000/ до 330000/ В/ 100/; 100; 110 В 50 Гц | 0,01 % 0,1 мин | МРП МК 42 13.271-2026 |  |
| 13.4.1** | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Калибраторы, источники | от 110−6 до 5101 А от 1 до 1105 Гц | 0,0088 % | МРП МК 42 13.204-2025 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  |  | Устройства, установки | от 50 до 12000 А 50 Гц | 0,01 % | МРП МК 42 13.188-2010 МРП МК 42 13.455-2016 МРП МК 42 13.459-2016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4.2** | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Измерители | от 110−6 до 5101 А от 1101 до 1104 Гц | 0,0088 % | МРП МК 42 13.021-2003 МРП МК 42 13.095-2006 МРП МК 42 13.104-2006 МРП МК 42 13.119-2007 МРП МК 42 13.190-2010 МРП МК 42 13.205-2026 МРП МК 42 13.239-2011 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 13.4.3** |  |  | Клещи | от 0 до 1000 А 50 Гц | 0,25 % от выхода + 0,002 A | МРП МК 42 13.329-2013 |  |
| 13.4.4** | 26.51/ 99.013 |  | Калибраторы, источники, преобразователи | от 110−6 до 5101 А (1–1105) Гц | 0,0088 % | МРП МК 42 13.204-2025 МРП МК 42 13.641-2021 МРП МК 42 13.188-2010 МРП МК 42 13.455-2016 МРП МК 42 13.459-2016 МРП МК 42 13.642-2021 МРП МК 4213.665-2021 | ул. Богдановича, 155 а, к.2, г.Минск |
|  |  |  | Устройства, установки, комплексы | от 0,001 до 36000 А от 0,01 до 400 Гц от 0,01 до 9999 с | 0,01 % 0,02 % + 0,25 мс |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4.5** |  |  | Измерители | от 110−6 до 5101 А от 1101 до 1104 Гц | 0,0088 % | МРП МК 42 13.095-2006 МРП МК 42 13.104-2006 МРП МК 42 13.119-2007 МРП МК 42 13.190-2010 МРП МК 42 13.205-2026 МРП МК 42 13.239-2011 МРП МК 42 13.633-2020 МРП МК 42 13.642-2021 МРП МК 42 13.175-2009 МРП МК 42 13.665-2021 МРП МК 42 13.329-2013 | ул. Богдановича, 155 а, к.2, г.Минск |
|  |  |  |  | от 0 до 18 кА 50 Гц от 0,01 до 9999 с | 0,001 % 0,02 % + 0,25 мс |  |  |
| 13.4.6** |  |  | Клещи | от 0 до 3000 А от 10 до 400 Гц | 0,25 % от выхода + 0,002 A |  |  |
| 13.5** | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость и тангенс угла потерь | Меры, магазины емкости, мосты переменного тока, измерители иммитанса, RLC-метры | от 110−15 до 1010−3 Ф от 50 до 1 05 Гц от 210−5 до 1 | 2,2∙10−6 | МРП МК 42 13.205-2026 МРП МК 42 13.411-2026 МРП МК 42 13.418-2026 МРП МК 42 13.219-2011 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 13.6** | 26.51/ 99.013 | Индуктивность | Меры, магазины индуктивности, измерители индуктивности | от 110−6 до 10 Гн от 1102 до 1106 Гц | 0,01 % | МРП МК 42 13.169-2026 МРП МК 42 13.346-2014 МРП МК 42 13.432-2015 МРП МК 42 13.219-2011 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.7.1** | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление постоянного тока | Одно- и многозначные меры электрического сопротивления, калибраторы, шунты | от 0 до 11016 Ом | 0,4∙10−6 | МРП МК 100055197.186-2020 МРП МК 42 13.275-2012 МРП МК 42 13.421-2015 МРП МК 42 13.496-2017 МРП МК 42 13.204-2025 МРП МК 100055197.107-2008 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 13.7.2** | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление постоянного тока | Омметры, мультиметры, микроомметры, мегаомметры, тераомметры, калибраторы, мосты постоянного тока | от 110−6 до 110 17 Ом | 1∙10−6 | МРП МК 42 13.363-2014 МРП МК 42 13.205-2026 МРП МК 42 13.339-2014 МРП МК 42 13.530-2018 МРП МК 42 13.665-2021 |  |
| 13.8.1** | 26.51/ 99.013 | Электрическая мощность и коэффициент мощности (угол сдвига фаз между током и напряжением) | Калибраторы и источники мощности, счетчики эталонные, установки для поверки счетчиков | от 5 до 600 В от 0,001 до 1000 А от 15 до 70 Гц от 0 до 1 от 0 до 360 | 0,015 % | МРП МК 42 13.276-2026 МРП МК 42 13.376-2015 |  |
| 13.8.2** |  |  | Анализаторы, измерители мощности, ваттметры, счетчики эл. энергии | от 0,001 до 1000 В в диапазоне частот от 10 Гц до 500 кГц; от 29 мкА до 1000 А в диапазоне частот от 10 Гц до 30 кГц; от 0 до 1; от 0 до 360 | 0,015 % | МРП МК 42 13.033-2003 МРП МК 42 13.034-2003 МРП МК 42 13. 062-2004 МРП МК 42 13.078-2005 МРП МК 42 13.102-2006 МРП МК 42 13.236-2026 МРП МК 42 13.435-2026 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.9.1** | 26.51/99.013 | Коэффициент масштабного преобразования напряжения и силы переменного тока | Делители, трансформаторы напряжения | от 2 до 10000 от 10 до 10000 пФ от 1/ до 330/ кВ/ 100/; 100; 110 В от 49,5 до 50,5 Гц | 0,005 % | МРП МК 42 13.271-2026 | ул. Богдановича, 155 а, к.2, г.Минск |
| 13.9.2** |  |  | Трансформаторы тока | от 0,5 до 15103 А/ 1; 5 А 50; 60 Гц | 0,001 % | МРП МК 42 13.328-2013 |  |
| 13.10.1* | 26.51/99.013 | Электрическое сопротивление активное (на переменном токе) | Одно- и многозначные меры | от 110−3 до 1107 Ом до 100 кГц | 1,4∙10−6 | МРП МК 42 13.275-2012, МРП МК 100055197.053-2005 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 13.10.2** |  |  | Измерители, мосты переменного тока | от 110−3 до 1107 Ом до 100 кГц | 1,2∙10−6 + uA (СКО измерителя) | МРП МК 42 13.118-2007 МРП МК 42 13.121-2007 МРП МК 42 13.205-2015 МРП МК 42 13.219-2011 МРП МК 42 13.363-2014 МРП МК 42 13.665-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11.1* | 26.51/99.013 | Показатели качества электрической энергии: | Измерители, установки, устройства, комплексы | от 0 % до 30 % | 0,06 % | МРП МК 42 13.435-2026 МРП МК 42 13.078-2005 МРП МК 42 13.236-2026 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  | коэффициент несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательности; |  |  |  |  |  |
|  |  | суммарный коэффициент гармонических составляющих (коэффициент искажения синусоидальности напряжения); |  | от 0,1 % до 30 % | 0,02 % |  |  |
|  |  | коэффициент m-ой интергармонической составляющей напряжения; |  | от 0,05 % до 30,0 % | 0,012 % |  |  |
|  |  | коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  | от 0,05 % до 30,0 % | 0,012 % |  |  |
|  |  | коэффициент m-ой интергармонической составляющей напряжения; |  | от 0,05 % до 30 % | 0,012 % |  |  |
|  |  | доза фликера; |  | от 0,2 до 20 | 1,7 % |  |  |
|  |  | длительность провала и перенапряжения напряжения; |  | от 0,01 до 60 с | 0,004 с |  |  |
|  |  | глубина провала напряжения; |  | от 0 % до 100 % | 0,07 % |  |  |
|  |  | коэффициент временого перенапряжения; |  | от 1 до 2 | 0,0007 |  |  |
|  |  | частота |  | от 10 Гц до 500 кГц | 0,0006 Гц |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11.1* | 26.51/99.013 | угол фазового сдвига между фазными напряжениями основной частоты; | Измерители, установки, устройства, комплексы | от минус 180° до 180° | 0,035° | МРП МК 42 13.435-2026 МРП МК 42 13.078-2005 МРП МК 42 13.236-2026 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  | угол фазо вого сдвига между n-ми гармоническими составляющими фазных напря жений; |  | от минус 180° до 180° | 0,35° |  |  |
|  |  | суммарный коэффициент гармо -нических составляющих тока (коэффициент иска жения синусоидальности тока); |  | от 0,1 % до 100 % | 0,036 % |  |  |
|  |  | коэффициент n-ой гар- монической составляю щей тока; |  | от 0,05 % до 100 % | 0,01 % |  |  |
|  |  | коэф фициент m-ой интер гармонической состав ляющей тока; |  | от 0,05 % до 100 % | 0,01 % |  |  |
|  |  | угол фазового сдвига между токами основной частоты; |  | от минус 180° до 180° | 0,035° |  |  |
|  |  | угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты; |  | от минус 180° до 180° | 0,035° |  |  |
|  |  | угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты; |  | от минус 180° до 180° | 0,035° |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11.1* | 26.51/99.013 | угол фазового сдвига между n-ми гармони-ческими составляющими напряжения и тока | Измерители, установки, устройства, комплексы | от минус 180° до 180° | 0,35° | МРП МК 42 13.435-2026 МРП МК 42 13.078-2005 МРП МК 42 13.236-2026 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  | Показатели качества электрической энергии: угол фазового сдвига между напряжением и током прямой последовательности; |  | от минус 180° до 180° | 0,12° |  |  |
|  |  | угол фазового сдвига между напряжением и током нулевой последовательности; |  | от минус 180° до 180° | 1,2° |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11.2* | 26.51/99.013 | Показатели качества электрической энергии: | Калибраторы, источники, установки, устройства, комплексы | от 0 % до 30 % | 0,02 % | МРП МК 42 13.276-2026 МРП МК 42 13.412-2026 МРП МК 42 13.075-2005 МРП МК 42 13.063-2004 МРП МК 42 13.204-2025 МРП МК 42 13...276-2012 МРП МК 42 13.412-2015 МРП МК 42 13.075-2005 МРП МК 42 13.063-2004 МРП МК 42 13.204-2025 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  | коэффициент несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательности; |  |  |  |  |  |
|  | 26.51/99.013 | суммарный коэффициент гармонических составляющих (коэффициент искажения синусоидальности напряжения); | Калибраторы, источники, установки, устройства, комплексы | от 0,05 % до 30,0 % | 0,005 % |  |  |
|  |  | коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; |  |  |  |  |  |
|  |  | коэффициент m-ой интергармонической составляющей напряжения; |  | от 0,05 % до 30 % | 0,005 % |  |  |
|  |  | доза фликера; |  | от 0,2 до 20 | 0,6 % |  |  |
|  |  | длительность провала и перенапряжения напряжения; |  | от 0,01 до 60 с | 0,002 с |  |  |
|  |  | глубина провала напряжения; |  | от 0 % до 100 % | 0,02 % |  |  |
|  |  | коэффициент временного перенапряжения; |  | от 1 до 2 | 0,0003 |  |  |
|  |  | частота; |  | от 10–500 кГц | 0,0002 Гц |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13.11.2* | 26.51/ 99.013 | угол фазового сдвига между фазными напряжениями основной частоты; | Калибраторы, источники, установки, устройства, комплексы | от минус 180° до 180° | 0,015° | МРП МК 42 13...276-2012 МРП МК 42 13.412-2015 МРП МК 42 13.075-2005 МРП МК 42 13.063-2004 МРП МК 42 13.204-2025 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  | угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими фазных напряжений; |  | от минус 180° до 180° | 0,2° |  |  |
|  |  | сум марный коэффициент гармонических составляющих тока (коэффициент иска жения синусоидальности тока); |  | от 0,1 % до 100 % | 0,016 % |  |  |
|  |  | коэффициент n-ой гармонической составляющей тока; |  | от 0,05 % до 100 % | 0,005 % |  |  |
|  |  | Показатели качества электрической энергии: коэффициент m-ой интергармонической составляющей тока; |  | от 0,05 % до 100 % | 0,005 % | МРП МК 42 13...276-2012 МРП МК 42 13.412-2015 МРП МК 42 13.075-2005 МРП МК 42 13.063-2004 МРП МК 42 13.204-2025 |  |
|  |  | угол фазового сдвига между токами основной частоты; |  | от минус 180° до 180° | 0,05° |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11.2* | 26.51/ 99.013 | угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты; | Калибраторы, источники, установки, устройства, комплексы | от минус 180° до 180° | 0,015° | МРП МК 42 13...276-2012 МРП МК 42 13.412-2015 МРП МК 42 13.075-2005 МРП МК 42 13.063-2004 МРП МК 42 13.204-2025 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  | угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими напряжени я и тока; |  | от минус 180° до 180° | 0,2° |  |  |
| 13.11.2* | 26.51/ 99.013 | угол фазового сдвига между напряжением и током прямой последовательности | Калибраторы, источники, установки, устройства, комплексы | от минус 180° до 180° | 0,04° | МРП МК 42 13...276-2012 МРП МК 42 13.412-2015 МРП МК 42 13.075-2005 МРП МК 42 13.063-2004 МРП МК 42 13.204-2025 |  |
|  |  | угол фазового сдвига между напряжением и током нулевой последовательности |  | от минус 180° до 180° | 0,4° |  |  |
| 14.1.1** | 26.51/99.014 | Магнитная индукция, напряженность постоянного магнитного поля | Тесламетры, измерители, магниты | от 110−4 до 2 Тл; от 80 до 1,59·106 А/м | 0,008 % | МРП МК 42 14.470-2017 МРП МК 42 14.471-2017 МРП МК 42 14.516-2018 |  |
| 14.1.2** |  |  | Меры, катушки | до 20 мТл/А | 0,5 % | МРП МК 42 14.448-2016 |  |
| 14.1.3** |  | Магнитная индукция, напряженность переменного магнитного поля | Тесламетры,измерители | от 110−7 до 210−2 Тл; от 8·10-2 до 1,59·104 А/м; от 20 до 1000 Гц | 0,26 % | РП МК 42 13.587-2019 |  |
| 14.1.4** |  |  | Меры, катушки | до 20 мТл/А | 0,26 % | МРП МК 42 14.448-2016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2** | 26.51/99.014 | Удельные магнитные потери | Изделия из магнитомягких материалов и электротехнической (анизотропной) стали | от 0,3 до 50,0 Вт/кг при частоте перемагничивания от 50 до 2·104 Гц | 0,23 % | МРП МК 42 13...209-2010 МРП МК 42 14.257-2012 МРП МК 42 13.520-2018 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
|  |  | Магнитная индукция |  | от 0,1 до 1,95 Тл при частоте перемагничивания от 50 до 2·104 Гц | 0,12 % |  |  |
| 14.3** | 26.51/99.014 | Удельные магнитные потери | Изделия из электротехнической (анизотропной и изотропной) стали | 0,3 до 10,0 Вт/кг при частоте перемагничивания 50 Гц | 0,5 % | МРП МК 42 13.209-2010 МРП МК 42 14.257-2012 МРП МК 42 13.520-2018 |  |
|  |  | Магнитная индукция |  | 0,1 до 1,95 Тл при частоте перемагничивания 50 Гц | 0,5 % |  |  |
| 15.1** | 26.51/99.015 | Время,разность шкал | Местные часы относительно UTC | ±1 c | 70 нс | МРП МК 100055197.163-2011 |  |
| 15.2** |  |  | Местные часы относительно UTC (BY) | ±1 c | 3 нс | МРП МК 100055197.164-2011 |  |
| 15.3** |  |  | Удаленные часы относительно UTC(BY) | ±1 c | 15 нс | МРП МК 100055197.165-2011 |  |
| 15.4** | 26.51/99.015 | Разность частот (относительная) | Компараторы частотные (в т. ч. системы, автоматизированные измерительные на базе частотного компаратора), системы частотно- временные измерительные | ±10−6 | 1·10−17 | МРП МК 100055197.147-2011 МРП МК 43 16.207-2010 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.5** | 26.51/99.015 | Частота | Стандарты частоты (в т.ч. встроенные опорные генераторы), оборудование системы тактовой синхронизации (первичные эталонные источники, вторичные задающие генераторы, аппаратура распределения синхронизации, приборы проверки синхронизации), генераторы прецизионные | 5;10;100 МГц 1 МГц, 2,048 МГц | 1·10−15 | МРП МК 43 16.162-2008 МРП МК 43 16.160-2008 МРП МК 43 16.207-2010 МРП МК 100055197.147-2011 МРП МК 100055197.163-2011 МРП МК 100055197.164-2011 МРП МК 100055197.165-2011 МРП МК 43 16.721-2025 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 15.6.1* | 26.51/99.015 | Частота | Генераторы сигналов, калибраторы | от 0,001 до 40∙109 Гц | 1·10−12 | МРП МК 43 16.564-2019 МРП МК 46 16.168-2025 МРП МК 43 16.723-2025 МРП МК 43 16.598-2020 |  |
| 15.6.2* |  |  | Частотомеры электронно-счетные | от 5∙10−2 до 40∙109 Гц | 3·10−12 | МРП МК 100055197.151-2011 МРП МК 43 15.681-2021 |  |
| 15.6.3* |  |  | Анализаторы спектра, измерители радиопомех, частотомеры щитовые | от 5 Гц до 40 ГГц | 5∙10−7 | МРП МК 43 16.562-2025 МРП МК 100055197.016-2003 МРП МК 43 16.477-2017 |  |
| 15.7* | 26.51/99.015 | Скорость передачи информации | Анализаторы первичного сетевого стыка | 2, 8, 34, 140 Мбит/с | 1∙10−7 | МРП МК 43 16.696-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.8.1* | 26.51/ 99.015 | Скорость передачи информации | Генераторы сигналов | от 25 пс до 106 с | 1·10−12 с | МРП МК 43 16.177-2009 МРП МК 46 16.168-2009 МРП МК 100055197.070-2005 МРП МК 43 16.598-2020 МРП МК 46 16.206-2010 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 15.8.2* |  |  | Осциллографы | от 25 пс до 104 с | 3·10−12 с | МРП МК 100055197.019-2003 МРП МК 43 16.569-2019 МРП МК 43 16.218-2011 |  |
| 15.8.3* |  |  | Частотомеры электронно-счетные | от 25 пс до 106 с | 3·10−12 с | МРП МК 100055197.151-2011 МРП МК 43 15.681-2021 |  |
| 15.9.1* | 26.51/99.015 | Длительность импульса | Генераторы импульсов | от 20 пс до 10 с | 20 пс | МРП МК 43 16.206-2010 МРП МК 43 16...598-2020 |  |
| 15.9.2* |  |  | Испытательные Генераторы | от 10 нс до 10 с | 0,5 нс | МРП МК 43 16.177-2009 |  |
| 15.9.3* |  |  | Частотомеры электронно-счетные | от 10 нс до 106 с | 5·10−12 с | МРП МК 100055197.151-2011 МРП МК 43 15.681-2021 |  |
| 15.9.4* |  |  | Осциллографы | от 10 нс до 104 с | 5·10−12 с | МРП МК 43 16.569-2019 МРП МК 43 16.218-2011 |  |
| 15.9.5* |  |  | Имитаторы расхода | от 10 нс до 106 с | 5·10−12 с | МРП МК 43 16.159-2008 |  |
| 15.10* | 26.51/99.015 | Время нарастания | Испытательные генераторы | от 8 пс до 1 мс | 8 пс + 0,001τ, где τ –время нарастания | МРП МК 46 16.206-2010 МРП МК 43 16.598-2020 МРП МК 43 16.569-2019 |  |
|  |  |  | Осциллографы |  | 10 % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.11.1* | 26.51/99.015 | Интервал времени | Осциллографы, приборы измерительные | от 25 пс до 104 с | 510−12 | МРП МК 100055197.019-2003 МРП МК 43 16.569-2019 МРП МК 43 16.218-2011 МРП МК 43 16.689 2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 15.11.2** |  |  | Секундомеры, установки для поверки секундомеров, измерители скорости полета пули | от 2·10−4 до 4·105 с |  | МРП МК 43 15.542-2019 МРП МК 43 15.551-2019 МРП МК 43 16.159-2008 МРП МК 43 15.402-2015 |  |
|  |  |  | Частотомеры электронно-счетные | от 25 пс до 500 с |  | МРП МК 43 15.551-2019 МРП МК 43 15.681-2021 |  |
| 15.11.3** |  |  | Счетчики времени, импульсов | от 0,01 до 10 ч | 110−5 | МРП МК 43 15.551-2019 МРП МК 43 15.681-2021 МРП МК 43 16.574-2019 |  |
| 15.11.4** |  |  | Приборы маятниковые | от 250 до 420 с | 0,013 с | МРП МК 41 01.687- 2021 |  |
| 15.11.5** |  |  | Приборы для определения числа падения | от 0 до 900 с | 0,7 с | МРП МК 41 01.687- 2021 |  |
| 15.12.1** | 26.51/99.015 | Временной сдвиг (задержка) | Источники временных сдвигов, линии задержки | от 1 нс до 10 с | 100 пс | МРП МК 43 16.177-2009 МРП МК 43 16.598-2020 |  |
| 15.12.2** |  |  | СИ оценки качества услуг передачи данных | от 1 до 1000 мс | 5∙10−6 | МРП МК 43 16.362-2014 |  |
| 15.13.1* | 26.51/99.015 | Длительность фронта/спада | Генераторы импульсов | от 7 пс до 1 мс | 1 пс + 0,001τ, τ-длительность фронта/спада, с | МРП МК 43 16.177-2009 МРП МК 43 16.598-2020 МРП МК 43 16.199-2010 |  |
| 15.13.2* |  |  | Осциллографы, Вольтметры импульсные | от 25 пс до 1 мс | 8 % | МРП МК 43 16.569-2019 МРП МК 43 16.218-2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16.1.1* | 26.51/99.016 | Амплитуда импульса | Генераторы импульсов, генераторы произвольной формы | от 0,01 до 100 В | 0,5 % | МРП МК 43 16.177-2009 МРП МК 43 16.598-2020 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 16.1.2* |  |  | Испытательные генераторы | от 1 В до 30 кВ | 2 % | МРП МК 43 16.177-2009 |  |
| 16.1.3* |  |  | Осциллографы, вольтметры импульсные | от 1 мВ до 200 В f= 1 мГц- 100 МГц | 0,1 % | МРП МК 43 16.177-2009 |  |
| 16.2.1* | 26.51/99.016 | Напряжение переменного тока в диапазоне до 2000 МГц | Установки для поверки вольтметров | от 3 мкВ до 300 В | 0,006 % | МРП МК 100055197.027-2004, МРП МК 43 16.071-2005 |  |
| 16.2.2* |  |  | Вольтметры компенсационные | от 10 мВ до 100 В |  | МРБ МК 43 16.065-2004 |  |
| 16.2.3* |  |  | Вольтметры | от 50 мкВ до 1000 В |  | МРП МК 43 16.533-2018 |  |
| 16.2.4* |  |  | Анализаторы спектра, измерители радиопомех | от 1 мкВ до 10 В | 0,02 % | МРП МК 100055197.049-2005 МРП МК 43 16.258-2012 МРП МК 43 16.562-2025 МРП МК 43 16.697-2022 |  |
| 16.2.5* |  |  | Генераторы сигналов низкочастотные | от 3 мкВ до 1000 мВ | 0,05 % | МРП МК 43 16.726-2025 |  |
| 16.3* | 26.51/99.016 | Индуктивность | Меры индуктивности, измерители индуктивности | от 1 до 100 мГн f = (0,05-30) МГц | 0,03 % | МРП МК 43 16.647-2021 |  |
| 16.4* | 26.51/99.016 | Добротность | Меры добротности, измерители добротности | от 15 до 600 ед. f = (0,05 - 30) МГц | 1,5 % | МРП МК 43 16.568-2019 |  |
| 16.5* | 26.51/99.016 | Электрическая емкость | Меры емкости, изме-рители емкости, приборы кабельные | от 100 до 1000 пФ f = (1кГц, 1 МГц) | 0,02 % 0,04 % | МРП МК 43 16.568-2019 |  |
| 16.6* | 26.51/99.016 | Электрическое сопротивление постоянному току | Вольтметры, измерители сопротивления, приборы кабельные | от 1 Ом до 10 ГОм f = (0 1 МГц) | 0,001 % (пост.ток) 0,01 % | МРП МК 43 16.568-2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16.7* | 26.51/99.016 | Уровень радиочастотного сигнала | Анализаторы спектра, измерители уровня, анализаторы систем передачи и кабелей связи | от минус 140 дБмкВ до 140 дБмкВ f = (9 кГц – 40 ГГц) | 0,1 дБ | МРП МК 43 16.562-2025 МРП МК 43 16...597-2020 МРП МК 43 16.585-2019 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 16.8* | 26.51/99.016 | Мощность электромагнитных колебаний в радиочастотном диапазоне | Измерители мощности | от 1·10−6 до 5·104 мВт f = (0,3–40) ГГц | 1,2 % | МРП МК 100055197.046-2004 |  |
| 16.9* | 26.51/99.016 | Коэффициент эффективности | Преобразователи термисторные, баллометрические | от 0,6 до 1 f = (0,3–40) ГГц | 1,2 % | МРП МК 100055197.046-2004 |  |
| 16.10* | 26.51/99.016 | Коэффициент калибровки | Измерители мощности, преобразователи термисторные, баллометрические | от 0,6 до 1 f= (0,3–40 ГГц) | 1,2 % | МРП МК 100055197.046-2004 |  |
| 16.11.1* | 26.51/99.016 | Ослабление (коэффициент передачи) Ослабление (коэффициент передачи) | Предусилители, аттенюаторы, в том числе встроенные | от 0 до 150 дБ f = (0 – 37,5 ГГц) | 0,001 дБ | МРП МК 100055197.091-2006 МРП МК 43 16.538-2018 МРП МК 43 16.701-2023 |  |
| 16.11.2* |  |  | Эквиваленты сети. Векторные и скалярные анализаторы | от 0 до 60 Дб от 0 до 100 дБ | 0,1 дБ | МРП МК 43 16.297-2013 МРП МК 43 16.514-2018 МРП МК 43 16.625-2020 |  |
| 16.12* | 26.51/99.016 | Коэффициент отражения | Векторные и скалярные анализаторы | от 0 до 1 | 1,2 % | МРП МК 100055197.088-2006 МРП МК 43 16.625-2020 |  |
| 16.13.1* | 26.51/99.016 | Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | Измерители КСВН, векторные и скалярные анализаторы | от 1 до 5 | 1,2 % | МРП МК 100055197.088-2006 МРП МК 43 16.625-2020 |  |
| 16.13.2* | 26.51/99.016 | Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | Пассивные устройства | от 1 до 5 | 1,2 % | МРП МК 43 16.538-2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16.14* | 26.51/99.016 | Фаза коэффициента отражения | Векторные анализаторы, меры, измерители КСВН | от минус 180º до 180º | 1,5° | МРП МК 43 16.625-2020 МРП МК 100055197.088-2006 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 16.15* | 26.51/99.016 | Напряженность электрического поля | Измерители напряженности, анализаторы, антенны, зонды электрического поля | от 0 до 1000 МГц 0,1 В/м до 200 кВ/м | 4 % | МРП МК 100055197.100-2007 МРП МК 43 16.635-2020 МРП МК 43 16.109-2006 |  |
| 16.16* | 26.51/99.016 | Плотность потока энергии электромагнитного поля | Измерители ППЭ | от 4 до 150 мкВт/см2 | 0,2 дБ | МРП МК 43 16.651-2021 |  |
| 16.17* | 26.51/99.016 | Напряженность магнитного поля | Измерители напряженности, анализаторы, антенны, зонды магнитного поля | от 5 Гц до 30 МГц от 30 мкА/м до 7 кА/м | 4 % | МРП МК 100055197.100-2007, МРП МК 43 16.265-2012 МРП МК 43 15.667-2021 |  |
| 16.18* | 26.51/99.016 | Антенный коэффициент | Антенны измерительные | от 5 до 60 дБ/м (от 1 до 30 дБi) | 0,3 дБ | МРП МК 100055197.018-2003 МРП МК 43 16.692-2022 |  |
| 16.19.1* | 26.51/99.016 | Коэффициент усиления | Усилители напряжения | от 0 до 100 дБ | 0,1 дБ | МРП МК 100055197.048-2005 |  |
| 16.19.2* |  |  | Усилители мощности | от 0 до 60 дБ | 0,5 дБ | МРП МК 100055197.048-2005 |  |
| 16.20.1* | 26.51/99.016 | Коэффициент передачи | Клещи поглощающие | от минус 10 до 20 дБ | 1 дБ | МРП МК 43 16.115-2007 |  |
| 16.20.2* |  |  | Устройства связи-развязки, пассивные четырехполюсники, токосъемники | от 0,1 до 60 дБ | 0,1 дБ | МРП МК 43 16.514-2018 МРП МК 43 16.565-2019 МРП МК 43 16.694-2022 |  |
| 16.21* | 26.51/99.016 | Нормализованное затухание площадки | Камеры безэховые, открытые и альтернативные измерительные площадки | от 0,1 до 50 дБ | 1 дБ | ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 |  |
| 16.22** | 26.51/99.016 | Коэффициент стоячей волны по напряжению площадки | Камеры безэховые, открытые и альтернативные измерительные площадки | от 0 до 10 дБ | 5 % | ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.23.1* | 26.51/99.016 | Коэффициент Амплитудной модуляции Коэффициент Амплитудной модуляции | Установки для воспроизведения коэффициента амплитудной модуляции | от 0 % до 100 % f = 10 кГц – 500 МГц F = 20 – 200·103 Гц | 0,15 % (относительные единицы) | МРП МК 43 16.644-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 16.23.2* | 26.51/99.016 | Коэффициент Амплитудной модуляции | Измерители амплитудной модуляции | от 0 % до 100 % f = 10 кГц – 500 МГц F = 20– 200·103 Гц | 0,5 % (относи- тельные единицы) | МРП МК 100055197.187-2011 МРП МК 43 16.567-2019 |  |
| 16.23.3* |  |  | Генераторы сигналов | от 0,01 % до 100 % | 1,5 % (относительные единицы) | МРП МК 43 16.168-2025 |  |
| 16.24.1* | 26.51/99.016 | Девиация частоты | Установки для воспроизведения девиации частоты | от 0,001 до 1000 кГц f = 0,128– 1000 МГц F = 20–200·103 Гц | 0,2 % | МРП МК 43 16. 645-2021 |  |
| 16.24.2* |  |  | Измерители девиации частоты | от 0,001 до 1000 кГц | 0,5 % | МРП МК 100055197.187-2011 МРП МК 43 16.567-2019 |  |
| 16.24.3* |  |  | Генераторы сигналов | от 0,001 до 1000 кГц | 1,5 % | МРП МК 43 16.168-2025 |  |
| 16.25.1* | 26.51/99.016 | Коэффициент гармоник | Установки для воспроизведения коэффициента гармоник | от 0,00001 % до 100 % | 0,3 % (относительные единицы) | МРП МК 43 16.643-2021 |  |
| 16.25.2* |  |  | Измерители коэффициента гармоник | от 0,001 % до 100 % | 0,5 % (относительные единицы) | МРП МК 43 16.566-2019 |  |
| 16.25.3* |  |  | Генераторы синусоидальных сигналов | от 0,001 % до 10 % | 3 % | МРП МК 43 16.168-2025 МРП МК 43 16.723-2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16.28* | 26.51/99.016 | Диаграмма направленности | Антенны измерительные | от минус 30 до 0 дБ | 1 дБ | МРП МК 43 16.512-2018 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 16.29* | 26.51/99.016 | Модуль и аргумент полного входного сопротивления | Устройства связи-развязки, эквиваленты сети | от 0 до 1,5 кОм от минус 180° до 180° | от 2 % от 3° | МРП МК 43 16.5142018 |  |
| 16.30** | 26.51/99.016 | Объем передаваемой информации | Средства измерений объема передаваемой информации | от 100 Б до 10 МБ | 0 Б | МРП МК 43 23.173-2009 МРП МК 43 23.241-2012 МРП МК 43 16.362-2012 |  |
| 16.31** | 2651/99.016 | Напряжение переменного тока в диапазоне до 150 кГц | Кардиографы, мониторы медицинские, системы мониторирования ЭКГ | от 30 мкВ до 10 мВ | 0,5 % | МРП МК 43 25.653-2021 |  |
| 16.32** | 26.51/99.016 | Интервал времени | Кардиографы, мониторы медицинские, системы мониторирования ЭКГ | от 0,02 до 50 с | 0,1 % | МРП МК 43 25.600-2020 МРП МК 43 25.622-2020 МРП МК 43 25.653-2021 |  |
| 16.33** | 26.51/99.016 | Частота сердечных сокращений | Мониторы медицинские, пульсоксиметры, кардиографы, системы мониторирования ЭКГ | от 10 до 360 уд/мин | 0,003 f уд/мин | МРП МК 43 25.600-2020 МРП МК 43 25.601-2020 МРП МК 43 25.653-2021 МРП МК 43 25.622-2020 |  |
| 16.34** | 26.51/99.016 | Сатурация | Пульсоксиметры, мониторы медицинские | SрО2 30 % – 100 % | ∆ = 1 % | МРП МК 43 25.622-2020 |  |
| 16.35** |  | Частота пульса |  | 30–300 уд/мин | 1 уд/мин | МРП МК 43 25.601-2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1* | 26.51/99.017 | Керма в воздухе | Дозиметры гамма- и рентгеновского излучения, ионизационные камеры | (1·10−10 – 10) Гр | 2,4 % | МРП МК 48 17.076-2005 МРП МК 48 17.237-2011 МРП МК 100055197.065-2005 МРП МК 100055197.183-2021 | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
| 17.2* | 26.51/99.017 | Мощность кермы в воздухе | Дозиметры гамма- и рентгеновского излучения, ионизационные камеры | (1,5·10−11– 2·10−4) Гр/с | 2,4 % | МРП МК 48 17.076-2005 МРП МК 48 17.237-2011 МРП МК 100055197.065-2005 МРП МК 100055197.183-2021 |  |
| 17.3** | 26.51/99.017 | Мощность кермы в воздухе | Дозиметрические установки | 1,5·10−11 – 2·10−3 Гр/с | 2,4 % | ГОСТ 8.087-2000 |  |
| 17.4* | 26.51/99.017 | Поглощённая доза | Дозиметры гамма-, бета- и рентгеновского излучения, ионизационные камеры | 1·10−6 – 100 Гр | 3 % | МРП МК 100055197.181-2021 МРП МК 100055197.182-2021 МРП МК 100055197.183-2021 ISO 6980-3 |  |
| 17.5* | 26.51/99.017 | Мощность поглощённой дозы | Дозиметры гамма-, бета- и рентгеновского излучения, ионизационные камеры | 1,5·10−11– 1,11 Гр/с | 3 % | МРП МК 100055197.181-2021 МРП МК 100055197.182-2021 МРП МК 100055197.183-2021 МРП МК 48 17.630-2020 ISO 6980-3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.6* | 26.51/99.017 | Амбиентный эквивлент дозы | Дозиметры гамма-, бета- и рентгеновского излучения | 1·10−10 – 100 Зв | 3 % – 4 % | МРП МК 100055197.181-2021 МРП МК 100055197.182-2021 МРП МК 100055197.183-2021 ISO 6980-3 | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
| 17.7* | 26.51/99.017 | Мощность амбиентного эквивлента дозы | Дозиметры гамма-, бета- и рентгеновского излучения | 1,5·10−11– 1,11 Зв/с | 3 % – 4 % | МРП МК 100055197.181-2021 МРП МК 100055197.182-2021 МРП МК 100055197.183-2021 МРП МК 48 17.630-2020 ISO 6980-3 |  |
| 17.8* | 26.51/99.017 | Направленный эквивалент дозы | Дозиметры гамма- и рентгеновского излучения | 1·10−10–10 Зв | 4 % | МРП МК 100055197.181-2021 МРП МК 100055197.182-2021 МРП МК 100055197.183-2021 |  |
| 17.9* | 26.51/99.017 | Мощность направленного эквивалентна дозы | Дозиметры гамма и рентгеновского излучения | 1,5·10−11– 2·10−4 Зв/с | 4 % | МРП МК 100055197.181-2021 МРП МК 100055197.182-2021 МРП МК 100055197.183-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.10* | 26.51/99.017 | Индивидуальный эквивалент дозы | Дозиметры индивидуальные гамма-, бета- и рентгеновского излучения | 1·10−10 –10 Зв | 3 % – 6 % | МРП МК 100055197.181-2021 МРП МК 100055197.182-2021 МРП МК 100055197.183-2021 МРП МК 48 17.077-2005 ISO 6980-3 | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
| 17.11* | 26.51/99.017 | Поток нейтpонов | Радиометры нейтронов | 1·104 – 1·106 с−1 | 7 % | МРП МК 48 17.552-2019 |  |
| 17.12* | 26.51/99.017 | Плотность потока нейтронов | Дозиметры нейтронного излучения | 1 – 800 с−1см−2 | 7 % | МРП МК 48 17.552-2019 |  |
| 17.13* | 26.51/99.017 | Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения | Дозиметры нейтронного излучения | 1,0–1200 мкЗв/ч | 10 % | МРП МК 48 17.552-2019 |  |
| 17.14* | 26.51/99.017 | Активность радионуклидов: альфа-излучение (плутоний- 239) | Радиоактивные плоские источники | 2–2·107 Бк | 3 % | МРП МК 100055197.066-2005 |  |
| 17.15* | 26.51/99.017 | Активность радионуклидов: бета-излучение (стpонций-90 + иттpий-90) | Радиоактивные плоские источники | 4–2·108 Бк | 3 % | МРП МК 100055197.067-2005 |  |
| 17.16* | 26.51/99.017 | Внешнее излучение плоских источников (плутоний-239) | Радиоактивные плоские источники | 1–1108 с−1 | 3 % | МРП МК 100055197.066-2005 |  |
| 17.17* | 26.51/99.017 | Внешнее излучение плоских источников (стpонций-90+ иттpий-90) | Радиоактивные плоские источники | 1–1108 с-1 | 3 % | МРП МК 100055197.067-2005 |  |
| 17.18* | 26.51/99.017 | Поток альфа-частиц | Радиоактивные плоские источники | 1–2·107 с−1 | 4 % | МРП МК 100055197.066-2005 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.19* | 26.51/99.017 | Поток бета-частиц | Радиоактивные плоские источники | 2–2108 с−1 | 4 % | МРП МК 100055197.067-2005 | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
| 17.20* | 26.51/99.017 | Активность гамма-излучающих радионуклидов | Радиоактивные точечные источники | 1–1·106 Бк | 3 % | МРП МК 48 17.242-2012 МРП МК 100055197.152-2011 |  |
| 17.21* | 26.51/99.017 | Активность гамма-излучающих радионуклидов (цезий-137, кобальт-60, радий-226, америций-241) | Радиоактивные точечные источники | 1·106–1·1011 Бк | 6 % | МРП МК 48 17.242-2012 МРП МК 100055197.152-2011 |  |
| 17.22* | 26.51/99.017 | Поток фотонов (ОСГИ) | Радиоактивные точечные источники | 5–1·106 с−1 | 6 % | МРП МК 48 17.242-2012 МРП МК 100055197.152-2011 |  |
| 17.23** | 26.51/99.017 | Удельная (объёмная) активность гамма-излучающих радионуклидов | Гамма-радиометры, гамма-спектрометры | 1–1·106 Бк/кг(л) | 10 % | МРП МК 48 17.171-2009, МРП МК 48 17.347-2014, МРП МК 48 17.378-2015, МРП МК 48 17.445-2016, МРП МК 48 17.446-2016, МРП МК 48 17.476-2017, МРП МК 48 17.550-2019, МРП МК 48 17.572-2019 МРП МК 48-17.079-2005 |  |
| 17.24* | 26.51/99.017 | Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов | Радиоактивные объёмные источники | 110−3 – 1105 Бк/г | 4,0 % | МРП МК 48 17.243-2012 МРП МК 100055197.152-2011 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.25* | 26.51/99.017 | Объёмная активность радона в воздухе | Радиометры радона | 2–2106 Бк/м3 | 10,0 % | МРП МК 48 17.492-2017 МРП МК 48 17.545-2019 | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
| 17.26* | 26.51/99.017 | Доза на длину | Дозиметрические приборы для измерения дозы на длину | 1,5·10−9– 102 мГр·см 26–300 кэВ | 1,8 % | МРП МК 48 17.398-2015 TRS457 |  |
| 17.27* | 26.51/99.017 | Мощность дозы на длину | Дозиметрические приборы для измерения дозы на длину | 1,5·10−9 – 2·10−2 мГр ·см/с 26–00 кэВ | 1,8 % | МРП МК 48 17.398-2015 TRS457 |  |
| 17.28* | 26.51/99.017 | Напряжение на рентгеновской трубке | Дозиметрические приборы для неинвазивного измерения напряжения на рентгеновской трубке | 40–150 кВ | 1,8 % | МРП МК 48 17.381-2015 TRS457 |  |
| 17.29* | 26.51/99.017 | Слой половинного ослабления | Рентгеновские мультиметры | 1,0–14,0 мм Al | 2 % | МРП МК 48 17.453-2016 TRS457 |  |
| 17.30** | 26.51/99.017 | Активность радионуклидов альфа-излучение (плутоний-239) Активность радионуклидов: бета-излучение (стpонций-90 + иттpий-90) | Радиометрические установки для измерения активности альфа- и бета-источников | 2–2·108 Бк | 3,0 % | МРП МК 48 17.176-2009 |  |
| 17.31** | 26.51/99.017 | Поверхностная активность и плотность потока альфа- и бета-излучающих радионуклидов | Радиометрические установки контроля поверхностной загрязнённости | Плотность потока: 5–5·108 м−2·с−1 Поверхностная активность: 10–5·108 Бк·м−2 | 6,0 % | МРП МК 48 17.472-2017 МРП МК 48 17.488-2017 МРП МК 48 17.489-2017 МРП МК 48 17.557-2019 |  |
| 17.32** | 26.51/99.017 | Удельная активность бета-излучающих радионуклидов | Бета-радиометры удельной активности | 1–1·105 Бк/кг (дм3) | 6,0 % | МРП МК 48 17.510-2018 |  |
| 17.33** | 26.51/99.017 | Активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов | Радиометры альфа- и бета-излучения спектрометрические жидкосцинтилляционные | 0,15–100000 Бк | 3,0 % | МРП МК 48 17.659-2021 МРП МК 48 17.660-2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17.34** | 26.51/99.017 | Эффективность регистрации альфа-излучения | Альфа спектрометры полупроводниковые | более 25,0 % | 6,0 % | МРП МК 48 17.663-2021 | ул.Карвата, д.86а, г.Минск |
| 17.35** | 26.51/99.017 | Активность инкорпорированного нуклида 137Cs | Спектрометры излучения человека | от 200 до 105 Бк | 5,0 % | МРП МК 48 17.663-2021 |  |
| 17.36** | 26.51/99.017 | Активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов | Радиометры активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов | от 0,01 до 104 Бк | 6,0 % | МРП МК 48 17.624-2020 |  |
| 19.1.1 ** | 26.51/99.019 | Масса | Средства диагностирования тормозных систем автомобилей | от 0 до 20000 кг | 1 % | МРП МК 45 19.648-2021 МРП МК 45 19.649-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 19.1.2 ** |  | Сила |  | от 0 до 60000 Н | 0,8 % |  |  |
| 19.2.1 ** | 26.51/99.019 | Угол | Средства контроля и проверки установки фар автомобилей | от 0 до 250 | 1 | МРП МК 41 01.662-2021 |  |
| 19.2.2 ** |  | Сила света |  | от 0 до 100000 кд | 4 % |  |  |
| 19.2.3 ** |  | Освещенность |  | от 0 до 300 лк | 4 % |  |  |
| 20.1.1* | 26.51/ 99.020 | Ультразвуковая толщина, толщина | Ультразвуковые толщиномеры | (0,2-300) мм 400 мм 500 мм | 0,004 мм 0,148 мм 0,248 мм | МРП МК 100055197.176-2011 |  |
| 20.1.2* |  |  | Ультразвуковые дефектоскопы | (0,05– 302,0) мкс | 1,4 нс | МРП МК 43 20.558-2019 МРП МК 51 20.406-2015 МРП МК 43 20.223-2011 МРП МК 43 20.608-2020 МРП МК 43 20.654-2021 |  |
| 20.1.3* |  |  | Ультразвуковые образцы толщины | от 0,2 до 300,0 мм от 300 до 400 мм от 400 до 500 мм | 0,0001 мм 0,008 мм 0,012 мм | МРП МК 43 20.555-2019 МРП МК 43 20.627-2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1.4* | 26.51/ 99.020 | Ультразвуковая толщина, толщина | Контрольные образцы с угловыми отражателями, с плоскодонными отражателями, с цилиндрическими отражателями, ступенчатые, контрольные образцы № 1,2, 3,4 (СО-1, СО-2, СО-3, СО-4), контрольный калибровочные образцы № 1 и № 2, меры дефектов, меры толщины, тканеимитирующие тест-объекты (фантомы) из полиуретана моделей АTS и др | от 0,2 до 300,0 мм | 0,0006 мм | МРП МК 43 20.234-2011 МРП МК 43 20.235-2011 МРП МК 43 20.254-2012 МРП МК 43 20.497-2017 МРП МК 43 20.555-2019 МРП МК 43 20.627-2020 МРП МК 100055197.150-2011 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 20.2* | 26.51/99.020 | Толщина покрытия (магнитный, вихретоковый и ультразвуковой методы) | Толщиномеры покрытий | от 0,0099 до 0,5 мм от 0,5 до 30,0 мм от 30,0 до 60,0 мм от 60,0 до 90,0 мм от 90,0 до 120,0 мм | 0,5 мкм 0,12 мкм 0,15 мкм 0,2 мкм 0,6 мкм | МРП МК 100055197.118-2008 МРП МК 43 20.342-2014 |  |
| 20.3.1* | 26.51/99.020 | Толщина защитного слоя | Измерители толщины защитного слоя бетона | 2–140 мм | 0,06 мм | МРП МК 100055197.119-2009 |  |
| 20.3.2* |  |  | Стенд для поверки и калибровки измерителя толщины защитного слоя бетона | 2–70 мм d = (4–40) мм | 0,02 мм 0,02 мм | МРП МК 43 20.222-2011 |  |
| 20.4* | 26.51/99.020 | Толщина стенки | Измерители толщины стенки стеклянной и пластиковой тары | 0,3–30,0 мм | 0,001 мм | МРП МК 100055197.129-2010 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.5.1* | 26.51/99.020 | Скорость продольных ультразвуковых колебаний | Контрольные образцы с угловыми отражателями, с плоскодонными отражателями, с цилиндрическими отражателями, ступенчатые, контрольные образцы № 1,2, 3,4 (СО-1, СО-2, СО-3, СО-4), контрольный калибровочные образцы № 1 и № 2, меры дефектов, меры толщины, тканеимитирующие тест-объекты (фантомы) из полиуретана моделей АTS и др. | (0,2–300,0) мм, (0,05–302,0) мкс (1000–10000) м/с | 0,0006 мм 1,4 нс 0,006 % | МРП МК 43 20.234-2011 МРП МК 43 20.235-2011 МРП МК 43 20.254-2012 МРП МК 43 20.497-2017 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 20.5.2* |  |  | Ультразвуковые образцы толщины | (0,2–300,0) мм, (300-400) мм (400-500) мм (4000–7000) м/с | 0,0001 мм 0,008 мм 0,012 мм 0,0013 % | МРП МК 43 20.555-2019 МРП МК 43 20.627-2020 |  |
| 20.6* | 26.51/99.020 | Скорость поперечных ультразвуковых колебаний | Контрольные образцы с угловыми отражателями, с угловыми цилиндрическими отражателями, с плоскодонными отражателями, контрольные образцы № 1, 2, 3, 4 (СО-1, СО-2, СО-3, СО-4), калибровочные образцы № 1 и № 2, меры дефектов и др. | 0,5–300,0 мм 0,05–302,0 мкс 2000–4000 м/с | 0,0006 мм 1,4 нс 0,018 % | МРП МК 100055197.150-2011 МРП МК 43 20.234-2011 МРП МК 43 20.235-2011 МРП МК 43 20.497-2017 |  |
| 20.7* | 26.51/99.020 | Порог чувствительности | Вихретоковые дефектоскопы | 0,10–3,0 мм | 0,05 мм | МРП МК 51 20.436-2016 МРП МК 43 20.304-2013 МРП МК 43 20.256-2012 МРП МК 43 20.611-2020 МРП МК 43 20.632-2020 МРП МК 34 20.712-2024 |  |
| 20.8* | 26.51/99.020 | Настройка порогового индикатора | Ультразвуковые дефектоскопы | 0,1–1 дБ | 0,04 дБ | МРП МК 43 20.654-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.8.1* | 26.51/99.020 | Отношение амплитуд сигналов | Ультразвуковые дефектоскопы | от 0,2 до 80,0 дБ от минус 6 до 60 дБ | 0,048 дБ 2 дБ | МРП МК 43 20.558-2019 МРП МК 51 20.406-2015 МРП МК 43 20.223-2011 МРП МК 43 20.608-2020 МРП МК 43 20.654-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 20.8.2* |  |  | Контрольные образцы с угловыми отражателями, с плоскодонными отражателями, с цилиндрическими отражателями, контрольные образцы № 1, 2, 3, 4 (СО-1, СО-2, СО-3, СО-4), контрольный калибровочные образцы № 1 и № 2, меры дефектов и др. | 0,2–60,0 дБ | 0,1 дБ | МРП МК 43 20.234-2011 МРП МК 43 20.235-2011 МРП МК 43 20.497-2017 МРП МК 100055197.150-2011 |  |
| 20.9* | 26.51/99.020 | Глубина залегания отражателя | Ультразвуковые дефектоскопы | от 0,5 до 2,0 мм от 2,0 до 4,0 мм от 4,0 до 12 мм от 12,0 до 30 мм от 30 до 50 мм от 50 до 75 мм от 75 до 100 мм от 100 до 200 мм от 200 до 300 мм от 300 до 400 мм от 400 до 500 мм | 0,006 мм 0,007 мм 0,008 мм 0,012 мм 0,017 мм 0,026 мм 0,034 мм 0,030 мм 0,044 мм 0,147 мм 0,248 мм | МРП МК 43 20.654-2021 |  |  |
| 20.10* | 26.51/99.020 | Координаты отражателя | Ультразвуковые дефектоскопы | Y: (5–77) мм X: (6–135) мм S: (7–140) мм | 0,04 мм 0,04 мм 0,04 мм | МРП МК 43 20.654-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.11.1* | 26.51/99.020 | Амплитуда (размах) сигнала | Ультразвуковые дефектоскопы | 0,02–600 В | 2 % | МРП МК 43 20.654-2021 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 20.11.2* |  |  | Вихретоковые дефектоскопы | 0,4–20 В | 1 % | МРП МК 43 20.611-2020 МРП МК 43 20.632-2020 МРП МК 34 20.712-2024 |  |
| 20.12.1* | 26.51/99.020 | Частота | Ультразвуковые дефектоскопы | 0,1–30 МГц | 0,001 % | МРП МК 43 20.654-2021 |  |
|  |  |  | Вихретоковые Дефектоскопы | 10–20000 кГц | 0,001 % | МРП МК 43 20.611-2020 МРП МК 43 20.632-2020 МРП МК 34 20.712-2024 |  |
| 20.12.2* |  |  | Электронные измерители механических напряжений, измеритель параметров виброколебаний | 5–100 Гц | 0,006 % | МРП МК 100055197.134-2010 |  |
| 20.12.3* |  |  | Преобразователь ультразвуковой | 0,1–30 МГц | 1 % | МРП МК 34 20.685-2021 МРП МК 43 20.654-2021 |  |
| 20.13* | 26.51/99.020 | Длительность импульса | Ультразвуковые дефектоскопы | 18–6000 нс | 0,008 % | МРП МК 43 20.654-2021 |  |
| 20.14* | 26.51/99.020 | Длтельность переднего фронта | Ультразвуковые дефектоскопы | 0,7–80 нс | 0,009 нс | МРП МК 43 20.654-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.15.1* | 26.51/99.020 | Временные интервалы | Ультразвуковые Дефектоскопы | (0,01–200) мкс (200-15000) мкс | 0,6 нс 1,4 нс | МРП МК 43 20.558-2019 МРП МК 43 20.223-2011 МРП МК 51 20.406-2015 МРП МК 43 20.608-2020 МРП МК 43 20.654-2021 МРП МК 34 20.685-2021 МРП МК 100055197.150-2011 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 20.15.2* |  |  | Преобразователь ультразвуковой | 0,01–40 мкс | 1,4 нс | МРП МК 34 20.685-2021 |  |
| 20.15.3* |  |  | Контрольные образцы с угловыми отражателями | 0,05–302 мкс | 1,4 нс | МРП МК 100055197.150-2011 |  |
| 20.16* | 26.51/99.020 | Линейность по вертикали | Ультразвуковые дефектоскопы | 5 % – 800 % | 0,14 % | МРП МК 43 20.654-2021 |  |
| 20.17* | 26.51/99.020 | Запас чувствительности | Преобразователи ультразвуковые | 05 – 80 дБ | 2 дБ | МРП МК 43 20.654-2021 МРП МК 34 20.685-2021 |  |
| 20.18* | 26.51/99.020 | Угол ввода | Преобразователь ультразвуковой | 0° – 60° 60° – 80° | 0,75° 1,0° | МРП МК 43 20.654-2021 МРП МК 34 20.685-2021 |  |
| 20.19* | 26.51/99.020 | Нестабильность показаний по фазе | Вихретоковые дефектоскопы | 0 % – 24 % | 0,4 % | МРП МК 43 20.632-2020 |  |
| 20.20* | 26.51/99.020 | Нестабильность показаний по амплитуде | Вихретоковые дефектоскопы | 0 % – 60 % | 1,6 % | МРП МК 43 20.632-2020 |  |
| 20.21* | 26.51/99.020 | Настройка порога чувствительности | Вихретоковые дефектоскопы | 0,1 – 1,5 мм | 0,1 мм | МРП МК 43 20.611-2020 МРП МК 34 20.712-2024 |  |
| 20.22* | 26.51/99.020 | Амплитуда сигнала от искусственного дефекта | Вихретоковые дефектоскопы | от минус 110 % до 110 % | 1,2 % | МРП МК 43 20.611-2020 МРП МК 34 20.712-2024 |  |
| 20.23* | 26.51/99.020 | Глубина искусственного дефекта | Вихретоковые дефектоскопы Трещиномер | 0,1 – 3 мм 0,1 – 7 мм | 0,025 мм 0,08 мм | МРП МК 43 20.523-2018 МРП МК 34 20.712-2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1** | 26.51/99.013 26.51/99.023 | Электрическая энергия | Автоматизированные системы по учету электроэнергии | - | 0,5 % | МРП МК 43 23.303-2013 | Старовиленский тракт, 93, 220053 г.Минск |
| 23.2** | 26.51/99.013 26.51/99.023 | Напряжение постоянного тока | Измерительные системы, измерительно - вычислительные комплексы (вторичная часть ИК) | от 0 до 24 В | 0,007 % | МРП МК 43 15.306-2013 МРП МК 43 23.700-2023 |  |
| 23.3** | 26.51/99.013 26.51/99.023 | Сила постоянного тока | Измерительные системы, измерительно - вычислительные комплексы (вторичная часть ИК) | от 0 до 25 мА | 0,01 % | МРП МК 43 15.306-2013 МРП МК 43 23.700-2023 |  |
| 23.4** | 26.51/99.013 26.51/99.023 | Сопротивление постоянному току | Измерительные системы, измерительно- вычислительные комплексы (вторичная часть ИК) | от 0 до 2000 Ом | 0,01 % | МРП МК 43 23.700-2023 |  |
| 23.5** | 26.51/99.015 26.51/99.023 | Частота | Измерительные системы, измерительно- вычислительные комплексы (вторичная часть ИК) | от 0 до 20 кГц | 0,002 % | МРП МК 43 23.700-2023 |  |
| 23.6** | 26.51/99.015 26.51/99.023 | Интервал времени | Системы по учету длительности соединений, тарификаторы, измерители интервалов времени | от 0,1 до 99999,9 с | 0,1 с | МРП МК 43 23.173-2009, МРП МК 43 15.551-2019 МРП МК 43 15.087-2006 МРП МК 43 15.326-2013 МРП МК 43 15.361-2014 МРП МК 43 15.365-2014 |  |